一、血气生化分析仪参数

- 方法学：干式电化学法、交流阻抗

- *进样方式：自动水平进样

- 用血量：用血量≤140ul

- 测试参数：不同测试卡可监测不同参数：

一、建议一种测试卡至少可同时行pH, pCO2, pO2, Lac四项监测，计算参数：cH+, HCO3-act, HCO3-std, BE(ecf), BE(B), BB(B), ctCO2, sO2(est), Ca++(7.4), AnGap, tHb(est), pO2(A-a), pO2(a/A), RI, pO2/FIO2, cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), pO2(A-a)(T), pO2(a/A)(T), RI(T), pO2(T)/FIO2 , mOsm；

二、建议一种测试卡可实测参数PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，计算参数:cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 直测和计算参数≥30项

- 标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血等≥6种

- 检测速度：从吸样到显示结果≤60s

- 操作界面：≥6英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程

- 小巧便携，重量≤3.8Kg(含电池)

- 仪器内置热敏打印机 ，可随时随地实时打印检测结果

- 数据管理：仪器可自动存储≥10000个病人结果，连接数据管理系统

- 仪器升级：系统自动升级软件，无需增加模块

- *获得国家卫健委临检中心室间质评独立分组

二、血气耗材需求参数

- *测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡可同时检测最多10项；一种测试卡至少可同时行pH, pCO2, pO2, Lac至少四项。

- 耗材单人份设计，独立包装，常温保存，即取即用

- 运输存储：试剂盒运输条件可达-10～37℃；试剂盒存储最低可到2℃，最高可达30℃

- 试剂常温储存，有效期不低于200天

| 序号 | 名称 | 规格 | 价格（人份/元） | 流水号 | 是否集中采购目录 | 是否有限价 | 测试参数 | 计算参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血气测试卡 | 100人份/盒 |  |  | 是 | 是 | pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glu, Lac, Hct | cH+, HCO3-act, HCO3-std, BE(ecf), BE(B), BB(B), ctCO2, sO2(est), Ca++(7.4), AnGap, tHb(est), pO2(A-a), pO2(a/A), RI, pO2/FIO2, cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), pO2(A-a)(T), pO2(a/A)(T), RI(T), pO2(T)/FIO2 , mOsm |
| 2 | 血气测试卡 | 25人份/盒 |  |  | 是 | 是 | pH, pCO2, pO2, Lac | cH+, HCO3-act, HCO3-std, BE(ecf), BE(B), BB(B), ctCO2, sO2(est), pO2(A-a), pO2(a/A), RI, pO2/FIO2, cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), pO2(A-a)(T), pO2(a/A)(T), RI(T), pO2(T)/FIO2 |

三、售后服务要求：

| 序号 | 售后服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保≥三年，全年原厂24小时技术支持，软件系统终身免费升级。 |
| 2 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修，检测，升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 3 | 响应维护时间2小时，接到维护电话6小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机。（提供承诺函）。 |
| 4 | 安装后完成性能验证，按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| 5 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告（提供承诺函）。 |
| 6 | 中标人自行承担与院方LIS对接、安装调试的费用，综合报价在投标报价中，院方不再承担任何除投标报价外的其它费用（提供承诺函）。 |