便携式彩色多普勒超声系统

# 主要技术规格及系统概述：

## 高档彩色多普勒超声诊断仪包括：

### 彩色监视器：≥15寸高分辨率彩色LED显示器

### ★主机重量（含电池）：≤5kg

### 电池的续航时间（实时扫查下）：≥70分钟

### ★操作键盘：物理键盘，机械式轨迹球控制（非触摸屏设计）

### 显示器最大开合角度135度

### ★可选配3探头扩展器，可激活探头接口数一起可达到4个

### 能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图

### M模式

### 脉冲波多普勒，连续波多普勒

### 实时血流三同步

### 血流的自动频谱包络分析测量

### 实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收。≥7线，可做曲别针实验，标配。

### 自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率，标配。

### ★多取样门脉冲多普勒技术：同一心动周期下，可同时取样不少于3个PW取样门，并能实时显示多个取样门的频谱图像

### 自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转。

### 智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。

## 测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）

### 一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流
速、压力、流速比等）

### 全自动血流多普勒包络分析

### 测量赋值功能：可以把常规测量赋值到带标签的测量上。

## 一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件：

### 超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现

### 病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

## 输入/输出信号及参考信号：

### 输入：网络

### 输出：HDMI，S-video，VGA，USB

## 图像管理与记录装置：

### 大容量硬盘≥240G

### 图像可存储为PC兼容格式

### USB接口支持打印和数据输出

## 系统通用功能：

### ★主机内置探头接口：≥2个，非扩展接口。

### ★ 标配2把探头：线阵探头4.0-15.0MHz

### 凸阵探头1.0-5.0MHz

### 频率：探头频率范围1.0-20.0MHz，高频探头中心频率≥15MHz

## 二维图像主要参数：

### 发射声束聚焦≥4段

### 接收方式：可视可调动态范围≥180

### 电影回放：灰阶图像回放≥16000幅

### 增益调节：TGC分段≥8

### 谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波

### 扫描深度≥30cm

## 频谱多普勒成像技术参数：

### 支持方式：PWD、CWD、HPRF

### 显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D

### 电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算

### 零位移动：≥8级

### 取样宽度及位置范围：宽度 1–30mm；分级；

### ★偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30°

### 显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比

### 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图

## 远程功能

1.91　★支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储（无需下载App实现）

1.92★超声主机内置4G网络模块，无需借助wifi，即可支持实时远程超声会诊。

1.9.3 ★支持会诊端专家用手机或电脑等移动端设备对超声参数进行反向调节，包括Color、PW、存图、存电影等（非下载App实现）

2.0 其它

2.0.1配置同品牌升降台车

2.0.2配置拉杆箱