体外冲击波治疗仪技术参数

1、治疗手柄为气压弹道式原理设计；

2、柜式一体机，内置储气罐，供气更加稳定，在最大压力下可实现最高频率输出；

3、高清彩色触摸显示屏，屏幕尺寸＞10寸；

4、内置无油空压机，无漏油风险，主机免维护；

5、单套手柄运动套件寿命≥100万冲击次数；

6、具有实时输出压力显示、实时剩余治疗时间显示功能；

7、具有压力不足提示功能；

8、具有治疗处方≥18种，自定义处方≥20种，可自由新增并保存治疗处方，具有人体彩色图谱，可根据人体部位选择相应治疗处方；

9、手柄具有RRF缓冲技术，治疗头可伸缩，在治疗过程中对反作用力冲击起到良好的缓冲作用，对操作者手腕起到良好的保护作用；

10、治疗头伸缩行程≥10mm；

11、具有COE能量技术，高频情况下能量守恒，输出效率高；

12、★手柄治疗头上有施压指示器，带压力刻度，能够适合力量不同的使用者在治疗病人时精确掌控对手柄施加压力大小，更灵活应用在不同部位；

13、手柄上的操作开关区域带有独立手柄计数器，能记录手柄累计使用次数，便于操作者随时掌握治疗剂量；

14、360°可旋转医用硅胶挡圈，易于握持，操作更省力；

15、标配6款治疗头：至少包含聚焦治疗头、针灸治疗头；

16、最大输出能量密度≥5.8mj/mm²；

17、治疗次数100-9900可调，步进100；

18、输出频率：1-21Hz，步进1Hz；

19、输出压力：1-4Bar，步进0.1Bar。