# 可视支撑喉镜系统技术参数

1、可视支撑喉镜系统由控制系统主机、显示器、内窥系统、喉支架、胸支架。

2、具备实时视频、即时拍照、录像、照片回放、视频回放、文件转移功能。

★3、摄像头分辨率：≥1920*1080像素。

4、监视器分辨率：≥1920*1080像素

★5、喉部支架角度为≥70°,弧度≥1.2，长度≥215mm。

6、喉部支架设有双通道，即喉镜通道和手术器械通道。

7、喉镜与喉部支架的曲度完全吻合，摄像景深5-50mm,最大视场角≥100度。

8、配置角度≥70°，弧度≥1.2，各类弯曲手术器械，长度≥250㎜

9，电磁兼容符合YY050-2012要求。

附：弯曲支撑喉镜器械参数

| 序号 | 头型 | 规格 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆形直头钳 | 角度≥70°长度≥250mm头部直径2mm弧度≥1.2rad | 医用不锈钢 |
| 2 | 圆形上翘钳 | 角度≥70°长度≥250mm头部直径2mm弧度≥1.2rad | 医用不锈钢 |
| 3 | 圆形左弯钳 | 角度≥70°长度≥250mm头部直径2mm弧度≥1.2rad | 医用不锈钢 |
| 4 | 圆形右弯钳 | 角度≥70°长度≥250mm头部直径2mm弧度≥1.2rad | 医用不锈钢 |
| 5 | 三角形直头钳 | 角度≥70°长度≥250mm头部直径2mm弧度≥1.2rad | 医用不锈钢 |
| 6 | 卵圆形左开 | 角度≥70°长度≥250mm头部直径2mm弧度≥1.2rad | 医用不锈钢 |
| 7 | 卵圆形右开 | 角度≥70°长度≥250mm头部直径2mm弧度≥1.2rad | 医用不锈钢 |
| 8 | 直头剪 | 角度≥70°长度≥250mm头部直径2mm弧度≥1.2rad | 医用不锈钢 |
| 9 | 上翘剪 | 角度≥70°长度≥250mm头部直径2mm弧度≥1.2rad | 医用不锈钢 |
| 10 | 左弯剪 | 角度≥70°长度≥250mm头部直径2mm弧度≥1.2rad | 医用不锈钢 |
| 11 | 右弯剪 | 角度≥70°长度≥250mm头部直径2mm弧度≥1.2rad | 医用不锈钢 |
| 12 | 耳鼻喉用 扩张器 | 角度≥70°长度≥230mm头部直径2mm弧度≥1.2rad | 医用不锈钢 |
| 13 | 弧形显微喉刀 | 角度≥70°长度≥250mm头部直径2mm弧度≥1.2rad | 医用不锈钢 |
| 14 | 冲洗吸引管 | 角度≥70°长度≥250mm直径3mm 弧度≥1.2rad | 医用不锈钢 |