听觉诱发电位仪招标参数

一、▲检查项目：

1、耳蜗电图（EcochG）

2、耳蜗微音电位（CM）

3、听性脑干反应（ABR）

4、Chirp声刺激ABR（CE-Chirp）

5、40Hz/90hz相关电位（40Hz/90Hz ASSR）

6、中潜伏期诱发反应（MLR）

7、长潜伏期诱发电位（LLR）

8、听觉事件相关电位（P300/MMN）

- 多频听觉稳态反应（ASSR）

- 畸变产物耳声发射（DPOAE）

11、瞬态耳声发射（TEOAE）

12、颈肌前庭肌源诱发电位（CVEMP）

13、眼肌前庭肌源诱发电位（OVEMP）

二、软、硬件功能：

1、具备在手术室环境中进行术中听神经监护的功能。

2、自动标波功能：可对ABR测试曲线自动分析并一键给出建议的波峰标注。

3、刺激声强度与潜伏期函数，用于区分感音神经性聋与传导性聋。

4、测试结果自动保存。

5、具有0-12周、3-4个月、5-8个月、9-16个月和成人的正常值数据库。

6、具有LBK15设备自检功能。

7、★设备与电脑采用USB接口进行数据传输。

8、中、英文界面可选。

三、技术参数：

- 通道数：双通道采集

- 输入阻抗：≥10MΏ

- A/D分辨率：≥16比特

4、分析时窗0-980ms

5、最大输入失调电压：≥2.5V

6、数字滤波方式：低频滤波器（高通）和高频滤波器（低通）

7、采集叠加：≥1024次/秒

8、共模抑制比：≥100dB

9、刺激声强：-10dB nHL ~ 120dB nHL，1dB步进

10、刺激频率：500Hz、750Hz、1000Hz、1500Hz、2000Hz、3000Hz、40000Hz

11、刺激速率：0.1-80次/秒

12、伪迹排斥:±10µv、±20µv、±40µv、±80µv、±160µv

13、掩蔽信号：白噪声（宽带噪声）或自定义

14、对侧掩蔽强度：0dB SPL ~ 110dB SPL

★15、多种刺激方式：短声（Click）、短纯音（Tone Burst）、Chirp声、NB-CE Chirp声、自录刺激声（复合声刺激文件）

16、可对刺激声参数进行自定义设置和调整：极性、上升/下降期、平台期、包络形态

17、听性脑干反应ABR：可标记I，II，III，IV，V的潜伏期

18、耳蜗电图EcochG：可标记SP，AP，Base的潜伏期，耳蜗电图振幅比和面积比

19、中潜伏期诱发电位反应MLR：可标记Po，Na，Pa，Nb，Pb的潜伏期

20、晚潜伏期诱发电位反应LLR：可标记P1，N1，P2，N2，P3的潜伏期

★21、具备智能辅助系统：智能波形判别（Fmp）系统和受试者状态监测系统（残余噪声）

22、多频稳态反应ASSR：

22.1、测试频率500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz

22.2、最大测试时间：≥6分钟

22.3、测试方式：单耳4个频点或双耳8个频点同时测试

22.4、★刺激声：NB-CE Chirp声

22.5、双耳同时测试时，左右耳及不同频率间可设置不同刺激声强

22.6、数据分析：可在测试波形和听力图分析查看结果

22.7、可对单个声强测试曲线进行隐藏和删除

22.8、可使用游标显示分析单条曲线的各个点位数据

22.9、可实时显示EMG、测试进度和噪声

23、★可在原主机拓展以下功能：ABRIS、助听后皮层诱发电位等

24、畸变产物耳声发射（DPOAE）

24.1、声音强度：≥30dB SPL

24.2、频率范围：≥500Hz~10000Hz

24.3、叠加次数：≥1024次

24.4、伪迹拒绝：≥-30~30dB可调节

24.5、频率比值F2/F1：1.1 ~ 1.36之间任意设置

24.6、某一频率判定通过的标准：DP允差、信噪比SNR、DP强度、残留噪声

24.7、DP允差：none、±2、±4

24.8、频程：1 ~ 10

25、瞬态耳声发射（TEOAE）

25.1、刺激强度：≥30dB SPL

25.2、叠加次数：≥1024次/秒

25.3、刺激速率：≥80Hz

25.4、刺激声：Click（短声）

25.5、采集模式：线性瞬态耳声发射，非线性瞬态耳声发射

25.6、显示波形：可显示左右耳波形，统计数据表，时频和频域分析图

26、前庭肌源诱发电位

★26.1、患者肌肉紧张度水平指示：独立的监视屏幕，VEMP测试中实时显示EMG紧张水平

26.2、肌肉紧张度差异补偿：VEMP测试中根据测试记录中的肌肉紧张度，分别对每条曲线的显示增益进行补偿

26.3刺激速率：≥0.1次/秒

★27、设备符合医疗注册要求、使用年限大约等于7年

- 配套屏蔽室参数： （一）、性能标准 1、隔声室产品符合听力学GB/16296.1-2018《纯音气导和骨导听阈基本测听法》，对测听室环境噪声的规定:A计权声压级≤25dB(A)的要求。 2、电生理屏蔽室的屏蔽效能符合GB/12190-1990《高效能屏蔽室测试方法》 （二）、技术参数 1、规格：定制，推荐内尺寸不小于2000×2000×2000(H)mm，外尺寸不小于2500×2500×2600(H)mm； 2、正常设计，在正常噪音环境下，双门双墙电生理屏蔽室内本底噪音≤25dB(A)，检测仪器能正常检测，达到国家规定要求。 3、整体隔声室为悬浮结构：底部与原房间只保持地面的软性连接并不损坏原房间地面,六面全铜网，所有部件可拆可重装，双门双墙。 4、隔声墙体为：（1）双层钢结构复合隔声/吸声墙体；（2）工厂标准化生产；（3）可拆卸可搬迁；（4）现场安装，不损坏原房屋结构； 5、隔声屏蔽门：（1）全钢重质隔声门；（2）采用1.2-1.8mm优质钢板冲压、焊接、复合构成；（3）磁控式“双声闸”结构，完全磁吸，无须门锁，保证使用人员安全；（4）标准规格：820*1970mm：（5）指簧屏蔽结构，确保屏蔽效果。 6、隔声屏蔽窗：（1）双隔声视窗；（2）采用1.8mm钢板冲压、焊接、复合构成；（3）双层浮法玻璃构成，专业设计，杜绝“声桥”；（4）标准规格：880*700mm：（5）100目铜网屏蔽。 7、通风：采用阻抗式进气消声器和阻抗式排消声器各一套组合，强制通风，保证良好的空气流通和良好的隔声效果。 8、地面铺设环保吸声地毯或地胶。 9、隔声屏蔽室内装饰为：微孔吸音铝板与阻燃波峰棉组合，美观大方，吸声效果良好，易以清洁。 10、电磁屏蔽（适应于电生理屏蔽室）：（1）高目数铜网+优质镀锌钢板复合；（2）进口电源滤波器；（3）优质隔音屏蔽门，指簧片屏蔽结合；定制隔音屏蔽窗；（4）内外连接满足各种设备使用要求并保证设备使用无衰减（5）屏蔽效能大于40dB(A)。 11、隔声屏蔽室外装饰为：1.5钢板静电喷涂，颜色为灰白色。 12、照明：配置无声无干扰照明系统。 13、屏蔽专用滤波器。 14、★出具检测报告 15、.使用寿命：大于10年。