# 前列腺治疗仪技术参数

1、适用范围：用于治疗前列腺增生和前列腺炎，用于缓解慢性非细菌性前列腺炎引起的疼痛、排尿症状、改善生活质量；

2、宽度调制脉冲波：脉宽≤1.8μs；

3、温度控制精度：40℃—47℃精度±0.5℃；

4、治疗时间设定：可连续设定：0—100 min,误差≤2 min；

5、具有经尿道电极和经直肠电极两种方式可以选择；

6、超过设定温度2℃，有声音提示；

7、仪器有传感器断线提示和中断功率输出功能；

8、治疗时间到自动切断功率输出；

9、具有模拟输出功能的模拟器；

10、设备符合国标GB9706.202-2021安全标准，电极经无感电阻流向地的高频满电流≤150mA；