附件一：

粪便隐血定量分析仪医疗器械技术参数

- 医疗器械主要功能（简述解决临床的什么问题）

粪便隐血定量检测用于临床早期发现消化道出血、炎症性肠病、体检筛查结直肠癌、监测治疗效果和评估其他疾病等。

- 医疗器械主要构成

主要由全自动粪便隐血定量分析仪和配套软件，及粪便隐血定量检测试剂组成。

- 医疗器械材质要求

无。

- 医疗器械技术要求

★1、方法学：乳胶凝集免疫比浊法；

2、检测样本：粪便、胃液等。定量检测样本中待测物含量

3、仪器运行中可追加放置采便管和样品杯，自动取样，自动搅拌

★4、具备医疗器械注册证。

5、样本在样本杯中保存，冷藏条件不低于7天。

6、自动化：自动开机自检；

7、报告系统：配备中文报告系统，能够打印完整规范的中文报告单；

8、线性相关性：用分析仪测定已知 5 张 T/C 值的质控卡，其线性相关系数大于 0.99。重复性：分析仪测定的 T/C 值之间的 CV 应不大于 8%。稳定性：分析仪测得的 T/C 值相对偏倚不大于士10%。准确值：分析仪测得准确性在士10%以内

9、支持自动质控功能，质控品应易于使用，无需溶解

- 预算

| 序号 | 试剂名称 | 年用量（人份） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粪便隐血定量检测试剂 | 1200 |
| 2 | 一次性采便器 | 1200 |
| 3 | 全自动粪便隐血定量分析仪 |  |

- 医疗器械服务要求

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保≥三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 4 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 5 | 免费提供配套质控品和反应杯。 |
| 6 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务等。 |
| 7 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★8 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |