## Sheet1
序号 | 名称 | 规格 | 项目概况 | 技术参数 | 预计三年使用量（个） | 使用科室
1 | 一次性脑电传感器 | 儿童型、成人型 | 与飞利浦IntelliVue监护仪BIS模块对接使用，用于术中监测各类型患者意识清醒水平、信号质量指数、肌电活动、抑制比、频谱边缘频率、总功率等。 | 1.产品由4个电极芯片、聚酯感光层和银-氯化银传感导线组成。 2.电极触针式设计，即贴即用，防止交叉感染,。 3.采用专业导电胶，具有良好的导电性，能充分与皮肤接触，确保信号采集及传输。 4.阻抗低、信号衰减弱，抗干扰能力强： 交流阻抗≤1500Ω；直流失调电压≤50mV； 偏置电流耐受度≤24μV50mV；模拟除颤后交流阻抗≤1500Ω； 5.通过生物相容性检测，不易发生皮肤过敏。 6.铝膜包装，防潮防静电，包装袋印有使用方法及图片说明。 7.非灭菌包装，一次性使用。 | 12000 | 麻醉科
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。