全自动血液分析仪流水线试剂参数

- 技术参数

1、用于血液细胞检测分析

2、预期用途，可检测

白细胞：WBC,NEUT(#,%),LYMPH(#,%),MONO(#,%),EO(#,%),BASO(#,%),IG(#,%)

红细胞：RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW-SD,RDW-CV,NRBC(#,%),RET(#,%),IRF,

LFR,MFR,HFR,RET-He

血小板：PLT,PDW,MPV,P-LCR,PCT,IPF

体液（脑脊液、胸腹水、关节腔积液等）：WBC-BF,RBC-BF,MN(#,%),PMN(#,%)

★3、有单独的幼稚细胞检测通道采用核酸荧光染色的原理,可对IG进行定量计数,幼稚细胞可区分淋系、髓系。

★4、可提供通过NMPA认证的高、中、低三水平血液质控，质控项目涵盖所有检测项目，可提供通过NMPA认证的高、低二水平体液质控。

★5、可提供通过NMPA认证且有溯源文件的血细胞校准品，能同时校准RBC,WBC,PLT,RET,PLT-O等检测项目；可提供通过NMPA认证的低值血小板通道校准品。

6、能对异常样本进行全自动涂片、染色、阅片。

7、需与科室在用的希森美康XN全自动血液细胞分析仪及流水线配套使用；若不匹配，须按下列参数要求提供满足科室业务需求的配套设备。

病房全自动血液分析仪流水线试剂配套设备参数：

| 1 | 基本要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1◇ | 品牌要求 | 所投标产品在全国临床检验室间质量评价中具有独立分组，且参与实验室家数≥180家。提供证明材料。 |  |
| 1.2 | 组成 | 4台血液分析仪+1台全自动推染片机+全自动阅片机 |  |
| 2 | 全自动血液分析仪 |  |  |
| 2.1 | 全自动血液分析仪 | 4台 |  |
| 2.2 | 可报告参数 | 40项 |  |
| 2.3◇ | 检测速度(CBC+DIFF+NRBC) | ≥400样本/小时 |  |
| 2.4 | 白细胞检测原理 | 不使用电阻法,而采用激光流式原理加细胞核酸荧光染色技术进行白细胞分类，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰。 |  |
| 2.6 | 网织红细胞检测 | 可定量网织红细胞检测，且能检测网织红血红蛋白含量。 |  |
| 2.7 | 红细胞检测原理 | 双方法检测,一是双鞘流阻抗法,二是荧光染色流式细胞术 |  |
| 2.8 | 有核红细胞检测 | 核酸荧光染色定量计数,自动校正白细胞计数和分类. |  |
| 2.10◇ | 幼稚细胞检测 | 有单独的幼稚细胞检测通道采用核酸荧光染色的原理,可对IG进行定量计数,幼稚细胞分类，可定量计数HPC |  |
| 2.11 | 网织红细胞原理 | 半导体激光+流式细胞技术+核酸荧光染色 |  |
| 2.12 | 网织红细胞检测基本要求 | 自动网织红细胞计数和成熟度分类功能,无需机外染色处理; |  |
| 2.13 | 网织红细胞检测速度 | ≥300测试/h |  |
| 2.14 | 血小板检测原理 | 有三种以上检测方法:一是双鞘流阻抗法,二是核酸荧光染色法可定量计数幼稚的血小板,要有单独的低值血小板检测通道，以保证低值血小板检测结果的准确可靠；每种方法均能提供校准品。 |  |
| 2.15 | 体液检测 | 血液分析仪上标配体液检测功能 |  |
| 2.16 | 体液检测功能 | 流式细胞+核酸荧光染色,可对关节液、胸膜腔积液、脑脊液等进行检测 |  |
| 2.17 | 自动检测功能 | 可根据设置规则自动重新检测,自动追加检测 |  |
| 2.18 | 采样模式及进样量 | 自动全血进样量为≤100ul，手动全血进样≤100ul, 微量血模式用血量≤20ul |  |
| 2.19 | 微量血检测模式 | 可检测白细胞五分类、网织红细胞、有核红细胞 |  |
| 2.20 | 急诊 | 优先检测急诊样本 |  |
| 2.21 | 检测范围 | RBC 0-8.5×1012 ／L， WBC 0-440×109／L， HGB 0-250克／L， PLT 0-4000×109／L。 |  |
| 2.22 | 准确度 | RBC ≤1.5％， WBC ≤3.0％， PLT ≤5％。 |  |
| 2.23 | 血小板精密度 | 当血小板（PLT）处于125 ×10^9/L～350 ×10^9/L，精密度需≤3%；当血小板（PLT）处于20×10^9/L～100 ×10^9/L时，精密度需≤5%（提供操作手册或说明书） |  |
| 2.24 | 认证 | 提供实时在线质控管理平台，该平台具备ISO17043资质，以提供的ISO认可证书为准 |  |
| 2.25 | 扩展功能 | 可与全自动阅片机，并可扩展； |  |
| 2.26 | 稀释液可选择功能 | 可提供两种稀释液，常规稀释液和浓缩稀释液，使用浓缩稀释液可以保证不停机更换试剂，方便操作、节约库房存储空间。 |  |
| 3 | 全自动推片染片机 |  |  |
| 3.1 | 基本要求 |  | 可与全自动血液分析仪链接成流水线 |
| 3.2 | 使用要求 |  | 可单独使用，也可单推、单染 |
| 3.3 | 进样方法 |  | 原管进样，有3种进样模式，自动进样量≤200ul, 手动进样≤200ul，微量血进样≤60ul |
| 3.4 | 推染片速度 |  | 120个/小时 |
| 3.5 | 复检标准及规则 |  | 标配管理软件，内置国际复检标准具有统计功能 |
| 3.6 | 质量控制 |  | 使用专用的推片工具，根据HCT结果自动调整推片角度和速度以及点血量，并通过激光器监测头、体、尾； |
| 3.7 | 染色过程和质量控制 |  | 采用每张玻片一个单片盒的方式进行半封闭式染色，避免染液挥发导致的污染。 |
| 3.8 | 染色模式 |  | 多种染色模式可选择，也可接受外来涂片染色； |
| 3.9 | 扩展功能 |  | 可根据业务需要扩展链接多台血球多台推染片机， |
| 3.10 | 玻片标示 |  | 可在玻片上直接打印数字和条码，一维条码二维条码均可打印。 |
| 4 | 全自动细胞形态学分析仪 |  |  |
| 4.1 | 基本要求 |  | 可与全自动血液分析仪链接成流水线 |
| 4.2 | 全自动处理 |  | 连接全自动推染片机，实现自动进样、扫描、定位、加油、各放大倍数间切换、拍摄、分类到报告完全自动化。 |
| 4.3 | 外周血图片处理速度 |  | 完全分类100个白细胞+RBC+PLT≥30张/小时；涂片数字扫描：10×倍镜≥20张/小时 |
| 4.4 | 涂片样本 |  | 可以接受自动化推片染片机、手工推片染片、标准细胞离心法等方法制备的涂片； |
| 4.5 | 显微镜放大效果 |  | 5倍、10倍、50倍、或100倍的图像。 |
| 4.6 | 外周血分析 |  | 外周血白细胞分类>19种，并可自动添加，外周血红细胞形态定性类型>24种；外周血血小板计数功能； |
| 4.7 | 进样系统 |  | 自动接收推染片机制作好的涂片，并能接收外来涂片， |
| 4.8 | 数据库 |  | 通用分析数据库，配有可添加的标准细胞图库，数字制片数据库、导出图片数据库； |
| 4.9 | 条码阅读功能 |  | 系统可以接受一维、二维条码格式； |
| 4.10 | 质控 |  | 专门的细胞定位测试程序，对系统的细胞定位准确性进行检测，验证硬件和涂片的质量 |
| 5 | 样本运输系统 |  |  |
| 5.1 | 基本要求 |  | 立式三轨道， |
| 5.2 | 进样单元/存储单元 |  | 进样单元和存储单元均能放置250个试管； |
| 5.3 | 条码识别系统 |  | 有条码识别系统，可以扫描试管架和试管上的条码 |

门诊全自动血液分析仪流水线试剂配套设备参数

| 1 | 基本要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1◇ | 品牌要求 | 所投标产品在全国临床检验室间质量评价中具有独立分组，且参与实验室家数≥180家。提供证明材料。 |  |
| 1.2 | 组成 | 3台血液分析仪+1台全自动推染片机，单机和流水线可根据需求自由组合。 |  |
| 2 | 全自动血液分析仪 |  |  |
| 2.1 | 全自动血液分析仪 | 3台 |  |
| 2.2 | 可报告参数 | 40项 |  |
| 2.3◇ | 单机检测速度(CBC+DIFF+NRBC) | ≥100样本/小时 |  |
| 2.4 | 白细胞检测原理 | 不使用电阻法,而采用激光流式原理加细胞核酸荧光染色技术进行白细胞分类，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰。 |  |
| 2.5 | 嗜碱细胞检测原理 | 单独的检测通道及检测试剂 |  |
| 2.6 | 网织红细胞检测 | 可定量网织红细胞检测，且能检测网织红血红蛋白含量。 |  |
| 2.7 | 红细胞检测原理 | 双方法检测,一是双鞘流阻抗法,二是荧光染色流式细胞术 |  |
| 2.8 | 有核红细胞检测 | 核酸荧光染色定量计数,自动校正白细胞计数和分类. |  |
| 2.10◇ | 幼稚细胞检测 | 有单独的幼稚细胞检测通道采用核酸荧光染色的原理,可对IG进行定量计数,幼稚细胞分类，可定量计数HPC |  |
| 2.11 | 网织红细胞原理 | 红色半导体激光+流式细胞技术+核酸荧光染色 |  |
| 2.12 | 网织红细胞检测基本要求 | 自动网织红细胞计数和成熟度分类功能,无需机外染色处理; |  |
| 2.13 | 单机网织红细胞检测速度 | ≥80测试/h |  |
| 2.14 | 血小板检测原理 | 有三种以上检测方法:一是双鞘流阻抗法,二是核酸荧光染色法可定量计数幼稚的血小板,要有单独的低值血小板检测通道，以保证低值血小板检测结果的准确可靠；每种方法均能提供校准品。 |  |
| 2.15 | 体液检测 | 血液分析仪上标配体液检测功能 |  |
| 2.16 | 体液检测功能 | 流式细胞+核酸荧光染色,可对关节液\胸膜腔积液\脑脊液等进行检测 |  |
| 2.17 | 自动检测功能 | 可根据设置规则自动重新检测,自动追加检测 |  |
| 2.18 | 采样模式及进样量 | 自动全血进样量为≤100ul，手动全血进样≤100ul, 微量血模式用血量≤20ul |  |
| 2.19 | 血小板精密度 | 当血小板（PLT）处于125 ×10^9/L～350 ×10^9/L，精密度需≤3%；当血小板（PLT）处于20×10^9/L～100 ×10^9/L时，精密度需≤5%（提供操作手册或说明书） |  |
| 2.20 | 微量血检测模式 | 可检测白细胞五分类、网织红细胞、有核红细胞 |  |
| 2.21 | 急诊 | 优先检测急诊样本 |  |
| 2.22 | 检测范围 | RBC 0-8.5×1012 ／L， WBC 0-440×109／L， HGB 0-250克／L， PLT 0-4000×109／L。 |  |
| 2.23 | 准确度 | RBC ≤1.5％， WBC ≤3.0％， PLT ≤5％。 |  |
| 2.24 | 认证 | 提供实时在线质控管理平台，该平台具备ISO17043资质，以提供的ISO认可证书为准 |  |
| 2.25 | 扩展功能 | 可与全自动阅片机，并可扩展； |  |
| 2.26 | 稀释液可选择功能 | 可提供两种稀释液，常规稀释液和浓缩稀释液，使用浓缩稀释液可以保证不停机更换试剂，方便操作、节约库房存储空间。 |  |
| 3 | 全自动推片染片机 |  |  |
| 3.1 | 基本要求 |  | 可与全自动血液分析仪链接成流水线 |
| 3.2 | 使用要求 |  | 可单独使用，也可单推、单染 |
| 3.3 | 进样方法 |  | 原管进样，有3种进样模式，自动进样量≤200ul, 手动进样≤200ul，微量血进样≤60ul |
| 3.4 | 推染片速度 |  | 120个/小时 |
| 3.5 | 复检标准及规则 |  | 标配管理软件，内置国际复检标准具有统计功能 |
| 3.6 | 质量控制 |  | 使用专用的推片工具，根据HCT结果自动调整推片角度和速度以及点血量，并通过激光器监测头、体、尾； |
| 3.7 | 染色过程和质量控制 |  | 采用每张玻片一个单片盒的方式进行半封闭式染色，避免染液挥发导致的污染。 |
| 3.8 | 染色模式 |  | 多种染色模式可选择，也可接受外来涂片染色； |
| 3.9 | 扩展功能 |  | 可根据业务需要扩展链接多台血球多台推染片机， |
| 3.10 | 玻片标示 |  | 可在玻片上直接打印数字和条码，一维条码二维条码均可打印。 |

二、

| 序号 | 设备（万） | 试剂名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | 血常规试剂 |
| 2 | / | 网织红细胞试剂 |

三、医疗器械服务要求

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保≥三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 4 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 5 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务等。 |
| 6 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★7 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |
| 8 | 每年提供1-2次人员交流学习机会，提供承诺函 |
| ★9 | 科室要求试用，达不到科室质量要求，要求无理由退货（仪器和试剂）。（提供承诺函） |