附件一：

纯水处理系统 医疗器械技术参数

- 医疗器械主要功能（简述解决临床的什么问题）

纯水处理系统通过树脂活性炭RO反渗透膜等多重过滤系统处理自来水成纯水，以满足检验中心日常工作中试剂配制，标本稀释，仪器冲洗等检验工作。

医疗器械主要构成

纯水处理系统（包含主机、水泵、前处理系统、反渗透过滤系统等）

- 医疗器械材质要求

无

- 医疗器械技术要求

1、★产水水质符合检验用水标准，产水电阻率≥10M.cm，电导率<5.0μs/cm。

2、★产水量600L/H（25℃），细菌去除率≥99%，溶解盐去除率≥99%。。

3、★场地条件：占地面积满足医院现场要求（占地面积约1m*5m），场地条件具体需现场勘测为准。

4、纯水供水恒定压力范围：0.15～0.3Mpa

5、设备365天×24小时无人值守全自动运行、智能安全保护措施、密码进入操作界面、设备具有定时开关机功能。

6、预处理系统具有自动、手动冲洗功能。

7、系统具有实时在线监测产水电导、产水电阻率及压力功能。

8、系统具有低压和高压，缺水缺电保护功能。

9、纯水箱内配有紫外线。

10、设备具有自我诊断功能、文字及指示灯提示和实时报警功能、系统运行故障报警记录功能及设备运行故障解决帮助功能。

11、设备上所有泵全部采用优质品牌以保证设备运行的稳定性。

12、★反渗透膜采用原装进口。

13、设备电器部分、PLC、触屏控制

14、设备整机具有自动、手动功能。（如当发生停水时，纯水泵可单独工作供水至用水点。）

医疗器械服务要求

| 序号 | 售前售后服务 |
| --- | --- |
| ★1 | 售前方案选型，免费提供技术支持； |
| ★2 | 售后质保期三年以上，设备保修期内免费保养维护，保修期外维护收取工本费；提供所需更换的耗材清单、更换周期及报价（耗材包括前处理过滤系统及RO反渗透膜等）。 |
| ★3 | 保修期内提供产品使用情况定期巡检（一月一次）； |
| ★4 | 保修期内免费上门服务， 接到报修后2小时内到达现场，提供7×24现场服务 |
| ★5 | 每年开展一次免费校准，提供校准报告。 |