## 感染炎症指标试剂招标参数

一、试剂技术参数

1、用于感染炎症指标的检测；

2、炎症指标内涵必须包括降钙素原（PCT）、白介素6（IL-6）、全量程C反应蛋白（CRP）、血清淀粉样蛋白A（SAA）和肝素结合蛋白（HBP）五个项目，试剂不可为联检试剂，支持开展任意单个项目检测且须满足为同一品牌试剂。

3、支持血清、血浆、全血和末梢血检测，其中肝素结合蛋白还需支持脑脊液样本检测（提供注册证和说明书）。

★4、须与科室现用的中翰盛泰Jet-iStar 3000免疫分析仪配套使用（如果配套现有设备需提供承诺函）；若不匹配，须按下列“二、感染炎症指标试剂配套设备参数”要求提供满足科室业务需求的配套设备。

二、感染炎症指标试剂配套设备参数：

| 1 | 检测原理：免疫荧光干式定量法或全自动化学发光法。 |
| --- | --- |
| 2 | 检测速度：最高检测速度不低于120测试/小时，单个样本检测时间<18分钟。 |
| 3 | 进样方式：轨道式进样，连续进样，全自动进样系统样品位不低于50个，具备颠倒混匀和抽吸混匀两种混匀模式。 |
| ★4 | 检测项目：降钙素原（PCT）、白介素6（IL-6）、全量程C反应蛋白（CRP）、血清淀粉样蛋白A（SAA）和肝素结合蛋白（HBP），试剂不可为联检试剂，支持开展任意单个项目检测且须满足为同一品牌试剂。 |
| 5 | 检测试剂：为整合弹片夹，即开即用，无需定标流程，多批号试剂同时上机时可自动切换校准曲线，试剂装载位不低于16个。 |
| 6 | 样本识别：条形码自动扫描识别。 |
| ★7 | 样本类型：血清、血浆、全血及末梢血、肝素结合蛋白还需支持脑脊液样本检测（提供注册证和说明书），均可实现自动识别，全自动进样。 |
| 8 | 检测方式：原始管上样，不开盖，穿刺吸样，仪器内置密闭式废料仓，满足实验室生物安全需求 |
| 9 | 若为带量采购试剂需投带量采购或价格联动产品。（提供承诺函） |

注：如另外提供设备，上表中“★”为必须响应参数，其他参数偏离不得超过3项。

三、

| 序号 | 试剂名称 |
| --- | --- |
| 1 | 降钙素原（PCT）（带量） |
| 2 | 白介素6（IL-6） |
| 3 | 全程C反应蛋白（CRP） |
| 4 | 血清淀粉样蛋白A（SAA） |
| 5 | 肝素结合蛋白（HBP） |
| 6 | 免疫荧光分析仪 |

四、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保≥三年。 |
| 2 | 试剂效期≥1年。 |
| 3 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| 7 | 合作期内免费提供质控品和校准品（提供承诺函）。 |
| 8 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★9 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |
| 10 | 每年提供1-2次人员交流学习机会，提供承诺函。 |
| ★11 | 科室要求试用，达不到科室质量要求，要求无理由退货（仪器和试剂）。（提供承诺函） |