## Sheet1
序号 | 名称 | 规格 | 项目概况 | 技术参数 | 预计三年使用量（支） | 使用科室
1 | 针灸针 | 0.18mm*13mm | 中医针刺治疗。 | 1.产品由针体和针柄组成，不带进针管。 2.主要材质：针体采用奥氏体不锈钢丝制成，针柄缠绕丝为不锈钢丝、铜丝、银丝或他金属丝； 3.针柄型式为平柄型，针柄长度应≥ 18mm； 4.针体硬度：0.12mm≤d＜0.25mm，硬度480HV0.2～650HV0.2；0.25mm≤d≤0.45mm，硬度460HV0.2～650HV0.2； 5.针体应具有良好的韧性和耐腐蚀性能，缠绕试验后不应有裂缝、折断和分层； 6.针体表面应光滑、清洁，无金属加工过程中的杂质；针柄缠绕丝螺旋圈应排列均匀，表面色泽应均匀，不得有毛刺； 7.针尖部位应圆正不偏，无毛刺、弯钩等缺陷，施加规定的力与钢块接触顶压后应不大于：0.12mm≤d≤0.25mm，顶压力0.4N，刺穿力0.7N;0.25mm＜d≤0.35mm，顶压力0.5N，刺穿力0.8N; 8.针体与针柄的连接应牢固，在以下力值下作拉力试验，二者轴向位移不得大于 3mm：0.12mm≤d≤0.18mm，拉力8N；0.18mm＜d≤0.25mm，拉力10N;0.25mm＜d≤0.35mm,拉力15N； 9.环氧乙烷灭菌，一次性使用，环氧乙烷残留量＜10μg/g。 ★10.包装要求：a.100支-200支/盒，包装盒外观根据针灸针长度不同有明显的区分；b.10支/板，透析纸包装，包装内针尖固定于软垫中，拆开后不易散落；c.根据科室需要，部分规格型号应能提供单支独立包装； | 50000 | 针康科、推拿科等各病区
2 | 针灸针 | 0.25mm*25mm |  |  | 3500000
3 | 针灸针 | 0.25mm*40mm |  |  | 7000000
4 | 针灸针 | 0.30mm*25mm |  |  | 4500000
5 | 针灸针 | 0.30mm*40mm |  |  | 6000000
6 | 针灸针 | 0.30mm*60mm |  |  | 400000
7 | 针灸针 | 0.30mm*100mm |  |  | 150000
8 | 针灸针 | 0.35mm*40mm |  |  | 2000000
9 | 针灸针 | 0.35mm*60mm |  |  | 250000
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。

## 2024年使用量
供应商名称 | 生产厂家 | 物资名称 | 规格型号 | 流水号 | 单价 | 入库数量 | 入库金额 | 开单科室 | 创建日期
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 17500 | 1312.5 | 耳鼻喉科 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 感染性疾病科 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 门诊换药室 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 脑病二科 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 60000 | 4500 | 针灸康复二科门诊 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 肿瘤一科 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 耳鼻喉科 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 推拿一科 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 60000 | 4500 | 针灸康复二科门诊 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复一科门诊 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 男科门诊 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 针灸康复二科门诊 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 针灸康复一科门诊 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 2200 | 165 | 男科门诊 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 皮肤科门诊 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 100000 | 7500 | 神经外二科 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复二科门诊 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 省直医院中医诊疗区 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 90000 | 6750 | 针灸康复二科门诊 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 针灸康复一科 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复一科门诊 | 202401
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 推拿一科 | 202401
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 针灸康复二科门诊 | 202401
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*25mm |  | 0.075 | 800 | 60 | 男科门诊 | 202401
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 推拿一科 | 202401
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 皮肤科门诊 | 202401
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 3000 | 225 | 针灸康复二科门诊 | 202401
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 感染性疾病科 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 60000 | 4500 | 针灸康复二科门诊 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 脑病三科 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 50000 | 3750 | 针灸康复二科门诊 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复一科门诊 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 男科门诊 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 肾病科（二） | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 针灸康复一科门诊 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 男科门诊 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 脑病三科 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 神经外二科 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复二科门诊 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 10500 | 787.5 | 针灸康复一科 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科门诊 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 感染性疾病科 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 脑病三科 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 1500 | 112.5 | 省直医院中医诊疗区 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 针灸康复二科门诊 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 针灸康复一科 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 针灸康复一科门诊 | 202402
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 妇科门诊 | 202402
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 省直医院中医诊疗区 | 202402
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 8000 | 600 | 针灸康复二科门诊 | 202402
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 耳鼻喉科 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 急诊科门诊（北区） | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 3500 | 262.5 | 脑病一科 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 普外一科 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复二科门诊 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 400 | 30 | 内分泌科（一） | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 50000 | 3750 | 推拿一科 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 推拿一科门诊（北区） | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复二科门诊 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科门诊 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 300 | 22.5 | 肿瘤一科 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 感染性疾病科 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 男科门诊 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 20100 | 1507.5 | 针灸康复一科 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复一科门诊 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 重症监护(内科) | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 感染性疾病科 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 脑病一科 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 5000 | 375 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 妇产科（二） | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 3000 | 225 | 脑病一科 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 普外一科 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 省直医院中医诊疗区 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 针灸康复二科门诊 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复一科 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科门诊 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 肿瘤一科 | 202403
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.18mm*13mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 针灸康复一科 | 202403
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 骨伤一科 | 202403
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 推拿一科 | 202403
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 推拿一科门诊（北区） | 202403
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*40mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 妇产科（二） | 202403
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*40mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 普外一科 | 202403
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 感染性疾病科 | 202403
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 骨伤一科 | 202403
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 脑病一科 | 202403
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 推拿一科门诊（北区） | 202403
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202403
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 针灸康复一科 | 202403
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 妇产科（二） | 202403
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 皮肤科门诊 | 202403
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 风湿病二科 | 202403
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 针灸康复二科门诊 | 202403
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 6000 | 450 | 办公室(党办、院办、外办) | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 耳鼻喉科 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 12500 | 937.5 | 脑病一科 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 700 | 52.5 | 手术室 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 50000 | 3750 | 针灸康复二科门诊 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 300 | 22.5 | 肿瘤一科 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 重症监护(综合) | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 耳鼻喉科 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 省直医院中医诊疗区 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 25000 | 1875 | 推拿一科 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 50000 | 3750 | 针灸康复二科门诊 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科门诊 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 700 | 52.5 | 重症监护(综合) | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 男科门诊 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 脑病一科 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 针灸康复二科门诊 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科门诊 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 感染性疾病科 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 普外二科 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 60000 | 4500 | 神经外二科 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 150000 | 11250 | 神经外一科 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 事业拓展部 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 针灸康复二科门诊 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科门诊 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 办公室(党办、院办、外办) | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 300 | 22.5 | 感染性疾病科 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 5000 | 375 | 肛肠三科 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 脑病三科 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 10500 | 787.5 | 脑病一科 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 神经电生理室 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 省直医院中医诊疗区 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 1500 | 112.5 | 事业拓展部 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 50000 | 3750 | 针灸康复二科门诊 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 60000 | 4500 | 针灸康复一科 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复一科门诊 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 300 | 22.5 | 肿瘤一科 | 202404
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 针灸康复一科 | 202404
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 4000 | 300 | 办公室(党办、院办、外办) | 202404
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 400 | 30 | 耳鼻喉科 | 202404
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 男科门诊 | 202404
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 8000 | 600 | 针灸康复一科 | 202404
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 3000 | 225 | 针灸康复二科门诊 | 202404
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 肛肠一科 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 400 | 30 | 老年病中心-内分泌科 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 脑病二科 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 推拿二科 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 针灸康复二科门诊 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 肿瘤一科 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 省直医院中医诊疗区 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 90000 | 6750 | 推拿二科 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 推拿一科 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 针灸康复二科门诊 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 1500 | 112.5 | 重症监护(综合) | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 400 | 30 | 老年病中心-内分泌科 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 神经外二科 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 11000 | 825 | 针灸康复二科门诊 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科门诊 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 肿瘤一科 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 脑病三科 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 60000 | 4500 | 神经外二科 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 神经外一科 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 脑病三科 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 省直医院中医诊疗区 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 针灸康复二科门诊 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 针灸康复一科 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科门诊 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 肿瘤一科 | 202405
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 针灸康复一科 | 202405
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 省直医院中医诊疗区 | 202405
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 300 | 22.5 | 老年病中心-内分泌科 | 202405
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 推拿一科 | 202405
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 针灸康复二科门诊 | 202405
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 耳鼻喉科 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 脑病二科 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 5500 | 412.5 | 脑病一科 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 普外一科 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 80000 | 6000 | 推拿二科门诊 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 70000 | 5250 | 推拿一科门诊 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 80000 | 6000 | 针灸康复二科门诊 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 肿瘤一科 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 笔架山社区医院 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 5000 | 375 | 耳鼻喉科 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 省直医院中医诊疗区 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 推拿二科 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 320000 | 24000 | 推拿二科门诊 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 60000 | 4500 | 推拿一科 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 300000 | 22500 | 推拿一科门诊 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 60000 | 4500 | 针灸康复二科门诊 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科门诊 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 9000 | 675 | 男科门诊 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 皮肤科门诊 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 神经外一科 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 针灸康复二科门诊 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 针灸康复一科门诊 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 3000 | 225 | 针灸康复一科门诊（北区） | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 男科门诊 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 神经外二科 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 100000 | 7500 | 神经外一科 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 针灸康复二科门诊 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科门诊 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 针灸康复一科门诊（北区） | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 笔架山社区医院 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 老年病中心-内分泌科 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 300 | 22.5 | 内分泌科（二） | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 300 | 22.5 | 皮肤科门诊 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 70000 | 5250 | 针灸康复二科门诊 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 70000 | 5250 | 针灸康复一科 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 针灸康复一科门诊 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 5000 | 375 | 针灸康复一科门诊（北区） | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 肿瘤一科 | 202406
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.18mm*13mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 推拿二科门诊 | 202406
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.18mm*13mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 推拿一科门诊 | 202406
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.18mm*13mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊 | 202406
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 风湿病一科 | 202406
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 6500 | 487.5 | 推拿二科门诊 | 202406
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 6500 | 487.5 | 推拿一科门诊 | 202406
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*40mm |  | 0.075 | 800 | 60 | 老年病中心-内分泌科 | 202406
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 笔架山社区医院 | 202406
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 老年病中心-内分泌科 | 202406
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 20200 | 1515 | 推拿二科门诊 | 202406
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 3000 | 225 | 推拿一科 | 202406
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 20200 | 1515 | 推拿一科门诊 | 202406
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 风湿病一科 | 202406
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 麻醉科 | 202406
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 5000 | 375 | 针灸康复二科门诊 | 202406
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 耳鼻喉科 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 400 | 30 | 急诊科门诊（北区） | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 脑病二科 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 4500 | 337.5 | 脑病一科 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 皮肤科美容中心门诊 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 推拿二科 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 60000 | 4500 | 针灸康复二科门诊 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 4000 | 300 | 针灸康复一科门诊 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 肿瘤一科 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 笔架山社区医院 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 耳鼻喉科 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 老年病中心-脑病科 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 省直医院中医诊疗区 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 推拿二科 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 60000 | 4500 | 针灸康复二科门诊 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复一科 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科门诊 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 妇产科（四） | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 妇产科（一） | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 男科门诊 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 脑病三科 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 皮肤科美容中心门诊 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 血透中心 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 50000 | 3750 | 针灸康复二科门诊 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科门诊 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 3000 | 225 | 针灸康复一科门诊（北区） | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 妇产科（四） | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 脑病三科 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 神经外二科 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 神经外一科 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 针灸康复二科门诊 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复一科 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 针灸康复一科门诊（北区） | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 5000 | 375 | 肛肠三科 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 800 | 60 | 老年病中心-内分泌科 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 5000 | 375 | 男科门诊 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 脑病一科 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 省直医院中医诊疗区 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 5000 | 375 | 推拿一科 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 80000 | 6000 | 针灸康复二科门诊 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 50000 | 3750 | 针灸康复一科 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 50000 | 3750 | 针灸康复一科门诊 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 5000 | 375 | 针灸康复一科门诊（北区） | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 肿瘤一科 | 202407
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 风湿病一科 | 202407
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 推拿一科 | 202407
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 针灸康复二科门诊 | 202407
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 针灸康复一科 | 202407
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 推拿一科 | 202407
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 5000 | 375 | 针灸康复一科 | 202407
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 妇科门诊 | 202407
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 脑病三科 | 202407
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 针灸康复二科门诊 | 202407
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 耳鼻喉科 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 妇产科（二） | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 骨伤二科 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 5000 | 375 | 脑病一科 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 推拿二科 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 60000 | 4500 | 针灸康复二科门诊 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 针灸康复一科门诊 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 重症监护(综合) | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 耳鼻喉科 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 风湿病一科 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 1500 | 112.5 | 省直医院中医诊疗区 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 推拿二科 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 血管乳腺外科 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 60000 | 4500 | 针灸康复二科门诊 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 男科门诊 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复二科门诊 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 重症监护(综合) | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 办公室(党办、院办、外办) | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 脑病三科 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 神经外二科 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 5500 | 412.5 | 针灸康复一科门诊 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 脑病三科 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 7000 | 525 | 脑病一科 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 神经电生理室 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 4000 | 300 | 推拿一科 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 70000 | 5250 | 针灸康复二科门诊 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 50000 | 3750 | 针灸康复一科 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 针灸康复一科门诊 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 1200 | 90 | 肿瘤一科 | 202408
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 600 | 45 | 推拿一科 | 202408
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*25mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 风湿病一科 | 202408
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 600 | 45 | 骨伤二科 | 202408
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 脑病三科 | 202408
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 3000 | 225 | 推拿一科 | 202408
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 3000 | 225 | 针灸康复一科 | 202408
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 6000 | 450 | 针灸康复一科门诊 | 202408
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 300 | 22.5 | 风湿病一科 | 202408
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 办公室(党办、院办、外办) | 202408
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊 | 202408
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 笔架山社区医院 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 耳鼻喉科 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 妇产科（二） | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 感染性疾病科 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 门诊换药室 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 脑病二科 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 推拿二科门诊 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 推拿一科门诊 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 针灸康复二科门诊 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复科(北区) | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 肿瘤一科（北区） | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 笔架山社区医院 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 耳鼻喉科 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 妇产科（二） | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 感染性疾病科 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 神经外二科 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 1500 | 112.5 | 省直医院中医诊疗区 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 170000 | 12750 | 推拿二科门诊 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 推拿一科 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 170000 | 12750 | 推拿一科门诊 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 针灸康复二科门诊 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复科(北区) | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科门诊 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 5000 | 375 | 男科门诊 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 脑病三科 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 针灸康复二科门诊 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复一科门诊 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 风湿病一科 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 肛肠三科 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 脑病三科 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 神经外二科 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复二科门诊 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 针灸康复一科门诊 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 笔架山社区医院 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 妇产科（二） | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 骨伤一科 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 脑病三科 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 推拿一科 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 针灸康复二科门诊 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复科(北区) | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 50000 | 3750 | 针灸康复一科 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 针灸康复一科门诊 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 肿瘤一科 | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 600 | 45 | 肿瘤一科（北区） | 202409
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 5000 | 375 | 推拿二科门诊 | 202409
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 5000 | 375 | 推拿一科门诊 | 202409
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 针灸康复科(北区) | 202409
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 针灸康复一科 | 202409
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 针灸康复一科门诊 | 202409
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 风湿病一科 | 202409
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 针灸康复科(北区) | 202409
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 5000 | 375 | 针灸康复一科 | 202409
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 妇产科（一） | 202409
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 17000 | 1275 | 笔架山社区医院 | 202409
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 针灸康复科(北区) | 202409
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 300 | 22.5 | 感染性疾病科 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 700 | 52.5 | 老年病中心-脑病科 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 3000 | 225 | 脑病一科 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 推拿二科 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复二科 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 60000 | 4500 | 针灸康复二科门诊 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复科(北区) | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 感染性疾病科 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 老年病中心-脑病科 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 省直医院中医诊疗区 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 推拿二科 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 外五科(胸外科) | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 针灸康复二科门诊 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复科(北区) | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 男科门诊 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 皮肤科门诊 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 针灸康复二科门诊 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科门诊 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 11000 | 825 | 脑病一科 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 普外二科 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 神经外二科 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 针灸康复二科门诊 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科门诊 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 8000 | 600 | 脑病一科 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 内分泌科（二） | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 60000 | 4500 | 针灸康复二科门诊 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复科(北区) | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 针灸康复一科 | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 针灸康复一科门诊 | 202410
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 400 | 30 | 泌尿外科 | 202410
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 推拿一科 | 202410
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 针灸康复二科门诊 | 202410
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 针灸康复科(北区) | 202410
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 针灸康复一科 | 202410
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 推拿一科 | 202410
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 针灸康复科(北区) | 202410
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 介入与疼痛科 | 202410
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 400 | 30 | 泌尿外科 | 202410
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 12000 | 900 | 针灸康复二科门诊 | 202410
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 针灸康复科(北区) | 202410
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 耳鼻喉科 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 300 | 22.5 | 妇产科（一） | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 妇科门诊 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 肛肠二科 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 介入与疼痛科 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 50000 | 3750 | 针灸康复二科门诊 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科门诊 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 笔架山社区医院 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 老年病中心-脑病科 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 省直医院中医诊疗区 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 推拿一科 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 50000 | 3750 | 针灸康复二科门诊 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科门诊 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 骨伤一科 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10100 | 757.5 | 男科门诊 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 推拿一科 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科门诊 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 神经外二科 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 针灸康复二科门诊 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 5000 | 375 | 肛肠三科 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 7500 | 562.5 | 脑病一科 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 60000 | 4500 | 针灸康复二科门诊 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复二科门诊（北区） | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 60000 | 4500 | 针灸康复一科 | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 30000 | 2250 | 针灸康复一科门诊 | 202411
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.18mm*13mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 脾胃病科（一） | 202411
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.18mm*13mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 针灸康复一科 | 202411
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科 | 202411
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 妇产科（一） | 202411
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 笔架山社区医院 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 300 | 22.5 | 呼吸内科（一） | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 脑病四科 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 4000 | 300 | 针灸康复一科门诊 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 肿瘤科病区 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*25mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 肿瘤一科（北区） | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 笔架山社区医院 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 呼吸内科（一） | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 神经外一科 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 1500 | 112.5 | 省直医院中医诊疗区 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 20000 | 1500 | 推拿二科 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复科(北区) | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.25mm*40mm |  | 0.075 | 12000 | 900 | 针灸康复一科门诊 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 400 | 30 | 门诊部 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 10100 | 757.5 | 男科门诊 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 13000 | 975 | 针灸康复一科门诊 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 神经外二科 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 180000 | 13500 | 神经外一科 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 血液内科 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*25mm |  | 0.075 | 10000 | 750 | 针灸康复一科 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 700 | 52.5 | 风湿病一科 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 400 | 30 | 门诊部 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 2500 | 187.5 | 脑病一科 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 60000 | 4500 | 针灸康复一科 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 40000 | 3000 | 针灸康复一科门诊 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 肿瘤科病区 | 202412
贵州安迪医疗设备有限公司 | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 一次性使用无菌针灸针（贵州安迪） | 0.3mm*40mm |  | 0.075 | 1500 | 112.5 | 肿瘤一科（北区） | 202412
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 泌尿外科 | 202412
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 推拿一科 | 202412
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*100mm |  | 0.075 | 1000 | 75 | 针灸康复一科 | 202412
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 推拿一科 | 202412
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 5000 | 375 | 针灸康复一科 | 202412
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.30mm*60mm |  | 0.075 | 2000 | 150 | 针灸康复一科门诊 | 202412
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 100 | 7.5 | 风湿病一科 | 202412
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*40mm |  | 0.075 | 400 | 30 | 妇科门诊 | 202412
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 200 | 15 | 耳鼻喉科 | 202412
苏州天协针灸器械有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 针灸针（苏州天协） | 0.35mm*60mm |  | 0.075 | 500 | 37.5 | 省直医院中医诊疗区 | 202412