## 参数
| 功能要求 | 技术参数
手术室对讲系统 管理软件 | 1.全数字语音呼叫功能（含全区广播、分组广播、转移呼叫、增援广播、语音录音回放等）； 2.支持录音、录像功能； 3.可对设备显示内容进行个性化维护； 4.可视对讲：主机与主机之间、主机与分机之间，可实现全双工高清可视对讲，且支持回音消除技术； 5.手术公告：手术室更衣区和家属等候区大屏可动态显示当天手术安排及手术状态，支持手术完成弹窗和语音播报提醒患者家属； 6.系统须支持服务器断网的通讯保护机； 7.其他需要对接的功能。 | 1.支持设备管理，可按不同手术间、设备类型、名称、状态筛选查找设备，包括但不限于平台上下发远程升级、在线监控、调节灯光、设备内容监测、远程控制和远程一键关机重启等； 2.支持对设备显示内容脱敏处理； 3.支持与医院第三方软件对接进行功能拓展； 4.需与医院的终端设备（如PDA、平板、电子屏等）对接； 5.配合等级保护、电子病历等评级要求。
交互主机 | 1.支持手术一览表，显示各手术室手术内容以及当前的手术状态； 2.支持显示分机状态，并支持一键呼叫到对应的分机； 3.支持检测手术室分机的在线状态，方便快速定位故障设备； 4.自带一体化话筒杆，可用于免提通话、广播喊话等功能； 5.支持全区广播、分区广播、全区喊话、分区喊话和定时广播等； 6.支持通过喊话广播到家属等候区，可以让家属到谈话区进行谈话； 7.通话全程录音录像，可通过关键词筛选、查看、播放音视频记录。 | 1.CPU不少于4核； 2.内存不低于2GB； 3.存储容量不低于8GB； 4.支持2.4G/5G双频wifi以及10/100/1000Mbps以太网口； 5.尺寸不小于15英寸； 6.分辨率不低于1920*1080； 7.不低于500万摄像头，可以调整摄像头角度； 8.支持触摸功能； 9.设备需有散热设计； 10.可7x24小时不间断工作。
双向可视分机 | 1.可与交互主机双向高清可视全双工对讲； 2.支持自定义呼叫按钮的数量及名称，可一键呼叫系统内任一设备； 3.支持一键广播喊话，便于快速通知医护人员或家属； 4.支持手术中发生紧急情况时一键紧急报警，交互主机及其他所有分机均会联动提醒； 5.通话全程录音录像，可通过关键词筛选、查看、播放音视频记录。 | 1.CPU不少于4核； 2.内存不低于2GB； 3.存储容量不低于8GB； 4.支持2.4G/5G双频wifi以及10/100/1000Mbps以太网口； 5.尺寸不小于10英寸； 6.分辨率不低于1280*800； 7.内置高清广角摄像头，视角≥120度，像素≥500W； 8.支持触摸功能； 9.要求无需破坏墙体无缝贴合壁装； 10.设备需有散热设计； 11.可7x24小时不间断工作。
广播功放 | 1.支持分区广播、本地播放、本地扩音； 2.可本地优先强切广播喊话； 3.可通过网络接收主机的音频文件广播或喊话； 4.有消防报警时，自动将广播声音强切到最大音量； 5.可向管理主机进行呼叫报警，可以管理主机进行对讲通话。 | 1.有输出短路、过热、过载等设备保护； 2.可实时检测广播对讲功放的在线状态，方便调试、检修和维护。
吸顶喇叭 | 1.吸顶式安装； 2.可配合广播对讲功放外接喇叭时使用。 | 1.灵敏度不小于90dB； 2.可7x24小时不间断工作。
数字移动通话终端 | 1.可接收呼叫报警信息； 2.支持铃声和振动2种提示方式； 3.支持终端之间以及与交互主机、双向可视分机等对讲； 3.可查看历史的呼叫信息和通话记录； 4.可根据所连接网络的信号强弱，自动切换至其他较强信号的网络； 5.支持对充电状态、联网状态、未处理呼叫等信息的展示提醒。 | 1.支持WIFI； 2.可7x24小时不间断工作。
万兆上行交换机 | 1.能够与医院现有网络衔接； 2.支持安全管理、组播管理、网管功能、Qos等。 | 1.交换容量 240Gbps/336Gbps； 2.包转发率 96/132MppS； 3.支持 SSH2.0； 4.支持VLAN； 5.支持通过 Console 口配置； 6.支持命令行接口(CLI)配置与SSH远程配置； 7.支持ACL； 8.支持STP； 9.需配置不少于4个上行万兆光口，支持单模与多模，并配置不少于2个单模万兆模块，48个千兆电口。