## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 技术参数 | 预计三年使用量 （袋） | 使用科室
1 | 理疗电极片 | 80*80 | 与中医定向透药治疗仪、超声电导定向透药治疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号，辅助药物渗透导入治疗，起到消炎、消肿、镇痛、疏通经络、松解粘连、调节和改善局部循环的作用。 | 1.产品由无纺布、导电层、高分子凝胶层（药物载体层）、离型纸、导电连接头组成。 2.外观平整光滑，修边整齐，导电部分颜色均匀。 | 80000 | 脑外科、骨伤一科、儿科、干部呼吸科
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。
序号 | 设备名称 | 规格 | 项目概况 | 技术参数 | 预计三年使用量 （台） | 使用科室
1 | 中医定向透药理疗仪 | 无 | 用于药物导入治疗。 | 1.低频调制频率0～150Hz； 2.中频脉冲工作频率≥2000±10%Hz。 3.超声频率：100KHz±20KHz;超声功率：50mW±20mW； 4.有效辐射面积：≥6.0cm²； 5.输出强度0～99共100级步进可调。 6.使用低频超声频率，符合超声导入设备治疗标准。 7.定时时间：设定范围：≥30分钟； 8.治疗仪最大输出电流≤80mA（r.m.s）。 9.7寸真彩TFT触摸液晶屏，全中文显示，全触控操作。 10.实时显示治疗电流和波形。 11.输出波形：低频方波、锯齿波、三角波、棱形波、正弦波等多种中频脉冲波形。 12.治疗仪电疗具备按摩、导入等治疗模式 13.两路四通道电疗输出和一路超声输出； 14.机器含有可控反峰脉冲抑制器在单向输出时能够可靠抑制反峰信号，透药电流可以实时跟踪，有利可以于提高药物投入效率； 15.治疗仪通过非对称中频电流产生的电场，对药物离子产生定向的推动力，使药物中的有效成分更深入、更有效地透过皮肤快速的进入人体； 16.治疗处方中文显示，专家治疗处方≥20组。 17.输入功率:80VA | 10 | 脑外科、骨伤一科、儿科、干部呼吸科
备注 | 售后服务要求：1.整机质保不少于三年。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 3.安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 ★4.服务期内供应商承担设备的免费维修、保养、质控、校准、检测。 5.故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 6.服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。