消化内镜系统技术参数

一、图像处理中心 1台

★1、HDTV信号输出：可以选择RGB或YPbPr输出，分辨率大于等于1080P。

2、数字信号输出：可选择SDI，DV，DVI。

★3、特殊光成像：内镜光学染色成像技术，通过窄波光照射黏膜表面，易于观察浅表毛细血管、黏膜构造和其它腺管。

4、AFI自体荧光成像：一种内镜观察技术，通过自动荧光将普通黏膜显示成绿色，异常病灶显示为紫红色。

5、适应型Ihb色彩强调：基于内镜图像的Ihb值来强调色彩的细微差异。Ihb强调按钮可以从三种色彩强调模式中选择。用户预设功能可以设定Ihb强调按钮，可以用来控制是构造强调还是适应型Ihb色彩强调,计算内镜图像中每个像素Ihb值，并以模拟颜色显示。也可显示图像的平均Ihb值。

6、彩虹现象修正：避免由于RGB信号之间的时间滞后而造成的色差，确保稳定、无闪烁的图像。

7、白平衡调节：可以进行自动白平衡。

8、标准色图输出：可以显示色图或50%白色图。

9、色调调节；通过色调选择按钮或色调调节按键，可以进行一下色调调节。

“R”调节：±8档；

“B”调节：±8档；

“C”色度调节：±8档。

10、自动增益控制（AGC）：因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子增强。

11、对比度：键盘上的按键可以设定图像对比度为以下三种模式（N，H，L）。

N：正常图像；

L：阴暗区域较正常图像亮，明亮区域较正常图像暗；

H：阴暗区域较正常图像更暗，明亮区域较正常图像更亮。

12、降噪：在图像处理过程中校正噪点。

13、测光模式选择：可以选择3 种测光模式。

平均：用于正常观察；

峰值：聚焦在小面积明亮区域时使用；

全自动测光：聚焦在图像中央观察时使用。

14、图像强调设定：电子强调内镜图像的细微形态或轮廓，增加图像的锐度。可以根据用户设定选择构造强调或轮廓强调。构造强调：强调图像中的细微形态的对比度；轮廓强调：强调内镜图像中的轮廓。

15、切换强调模式：图像强调模式按钮可以从三个级别（1，2，3）中选择一个强调级别。

16、电子放大：可以电子放大内镜图像，分别为1.4，1.6，1.8，2.0倍。

17、内镜远程切换功能：内镜远程切换功能可在用户设置中进行设定。

18、图像大小选择：键盘上的图像大小键（IMAGESIZE键）可以改变内镜图像的大小。

19、冻结：内镜按钮或键盘上的冻结键（FREEZE键）可以冻结内镜图像。

20、快速实时冻结：按下键盘上的冻结键（FREEZE键）冻结内镜图像时，该功能可以从按下冻结键之前的图像中挑选色差最小的图像显示出来。

21、中文患者数据显示：监视器屏幕上显示以下数据：患者IDNo编号；患者姓名；性别和年龄；出生日期；记录日期（时间、秒表）；图像幅数；录像机模式；图像显示设定；医生姓名；备注。

22、介质：可以连接移动U盘存储内镜信息。

23、内镜多图像显示：诊疗时，可以同时显示1副动态图像和4副静态图像。

★24、兼容性：同时容电子胃镜，电子肠镜，电子十二指肠镜，电子支气管镜，电子胸腔镜，气囊式小肠镜，超声内镜等多种内镜，同时兼容细胞内镜。

二、冷光源：1台

1、自动亮度控制模式：伺服光圈模式。

2、自动曝光≥17档。

3、气泵：横膈膜式气泵。

4、压力开关：4级（关、低、中、高）。

5、方式：为可拆卸水瓶加压，实现送水。

★6、检查灯：氙气短弧灯（无臭氧）或激光光源。

7、灯泡平均寿命：持续照明≥500小时。

8、亮灯方式：切换调节器。

9、亮度调节：光路光圈控制。

10、冷却：空气冷却。

11、NBI观察模式

12、应急灯卤素灯：（内置镜面），12V，35W。

13、应急灯平均寿命：≥500小时。

14、独立光源设计：独立光源设计，故障率低。

15、设备先进性：所投光源型号必须满足可以分别不同波段光发射。

三、高清电子胃镜1根

★1、视野范围：≥140°

2、视野方向：0°（直视）

3、景深：≥3-100 mm

4、弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°

★5、先端部外径：≤8.9mm

6、插入部外径：≤8.9mm

7、工作长度：≥1030mm

8、全长：≥1350mm

9、钳子管道最小可视距离：距离先端≥3.0mm

10、钳子管道内径：≥2.8mm

11、窄带光成像：支持

12、一触式无需防水帽插头：支持,清洗消毒更加方便。

13、先端CCD设计

14、支持NBI功能

四、治疗胃镜1根

1、视野范围：≥140º。

2、视野方向：0°（直视）。

3、景深：≥3-100mm。

4、弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左≥100°，右≥100°。

★5、先端部外径：≤9.8mm,插入部外径：≤9.9mm。

6、工作长度：≥1030mm。

7、钳子管道最小可视距离：距离先端≥3.0mm。

8、钳子管道内径≥3.2mm。

9、全长：≥1350mm。

10、窄带光成像：支持。

11、插头形式：一触式无需防水帽插头。

★12、送气/送水按钮：送气量≥30cm3/S

五、高清电子肠镜1根

★1、视野范围≥170°

2、视野方向：直视

3、景深：≥5-100 mm

4、弯曲角度：上≥ 180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°

5、先端部外径：≤11.7mm

6、软性部外径：≤11.8mm

7、工作长度：≥1330mm

8、全长：≥1655mm

9、钳子管道最小可视距离距先端：≥3.0mm

★10、钳子管道内径：≥3.2mm

11、窄带光成像支持

12、先端CCD设计

13、导光束数量：3束

14、RIT（反应性插入技术）：支持该技术，可以实现强力传导、智能弯曲和镜身可变软硬功能。

15、可以兼容插入性形态观察装置，实时3D观察肠镜的位置和形状。

16、副送水：支持。

六、治疗肠镜1根

1、视野范围：≥140°
2、视野方向：0°（直视）
3、景深：≥5-100 mm
4、弯曲角度：上≥210°，下≥180°，左≥160°，右≥160°
★5、先端部外径：≤9.8mm
6、插入部外径：≤10.5 mm
7、工作长度：≥1330mm
8、全长：约≥1655mm
★9、钳子管道内径：≥3.2mm

10、最小可视距离：≥4mm
11、NBI：支持
12、副送水：支持

13、镜身可变软硬：支持该技术

14、镜身强力传导：支持该技术

七、液晶监视器≥27寸 1台

八、测漏器1个

九、测漏气泵1个

十、工作站电脑1台

十一、台车1台