腹部彩超诊断仪技术参数

一、名    称：腹部彩超诊断仪

二、数    量：一套

三、设备用途：

腹部、小器官、泌尿、心脏、血管、微创介入、妇产科、肌骨、外周神经、TCD、新生儿、儿科等各科系病例诊断、疑难病例会诊和科研教学等极具价值的顶级超声系统，投标设备必须为各厂家最新注册的最高端的超声设备。

四、主要规格及系统概述：

1. 彩色超声多普勒诊断仪

1.1全数字化超声成像系统，所提供机型为2023年以后首次注册机型。（以注册证为准）

1.2 显示器：≥23.8英寸LCD显示器，显示器可以上下、前后、左右自由活动、仰俯

1.3 具备≥14英寸彩色LED触摸控制屏，触摸屏幕操作菜单可自主编辑,并可滑动翻页，触摸屏可做独立感应式位置调整，角度可达30度（附图）。

★1.4 操作面板电动调节高度、前后、左右位置及旋转，具备一键式脚踏锁定装置，具备控制USB接口≥8个，便于后期拓展升级

1.5 主机成像通道数：≥42,000,000

1.6 系统最大动态范围：≥360dB

1.7 系统最大扫查深度：≥45cm

- 成像及分析单元：

2.1 二维灰阶成像及分析单元

2.2 M型显示及分析单元

2.3 彩色多普勒显示及分析单元

2.4 能量多普勒显示及分析单元

2.5 脉冲多普勒显示及分析单元

2.6连续多普勒显示及分析单元

2.7组织多普勒显示及分析单元

2.8方向性彩色多普勒能量图成像单元

3. 先进的成像及定量技术

3.1 差量谐波成像技术：结合超宽频带探头及先进的电子算法技术提供结合双倍基波和高低基波相减的低频带信号成像，保证了图像的高分辨率和图像的穿透力

3.2 智能图像增强技术，可智能识别因强回声结构产生的声影区，并动态补偿以减少声影对后方组织结构造成图像显示不清及声晕伪影等影响，提高声影区图像显示能力及分辨率。

3.3 高清成像技术：注于提升空间分辨率，侧向分辨率及轴向分辨率提高≥2倍。提供重要的组织细节信息，可支持线阵及凸阵探头

3.4 自适应彩色血流技术，根据彩色取样框位置自动调节发射、接收频带宽，提供最佳彩色灵敏度和分辨率

3.5斑点噪声抑制技术：强化边缘、提升空间分辨力

3.6专业智能滤波技术：消除多维度的噪声伪像，增强边缘显示，逐级可调，支持所有探头，并可结合其它图像优化技术同时使用

3.7 空间复合成像，可实现曲别针实验，多级可调，≥12级，并应用于2D/彩色血流模式下

3.8 组织偏差校正技术：用户可选择声束在不同组织内的传播速度，达到最佳成像效果，可视可调可调级别≥12级

3.9 双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，不降低帧频，不降低图像质量

3.10 多模态图像一键优化功能：通过一键操作，迅速优化二维、彩色、多普勒频谱图像

3.11 图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断

3.12 全景成像：连续获取系列切面，自动快速无缝拼接为整幅图像，用于观察较大组织或病灶

1）支持成角扫查

2）可任意选取节段图像同屏对比分析或独立分析

3）可进行任意旋转、放大及测量

3.13超微血流成像技术：采用先进的静态杂波滤波器将组织中的慢速血流或者微弱血流信号与受呼吸或血管搏动而产生的组织运动噪音鉴别、提取，得到了纯净、敏感的血流信息。可分为彩色模式和多种形式的能量图模式，同时具备定量分析功能：通过彩色部分的像素数与感兴趣区像素的比值得到VI（血管指数），可定量显示VI

3.14 立体血流显示技术，支持所有二维及三维探头，可以更加直观的了解血流状况、小血管的结构和走形以及与周围组织的关系，可以与彩色血流图、彩色能量图及微血流灌注成像联合使用。

3.15增强造影成像技术：具备低机械指数及高机械指数造影成像功能。具备在机TIC曲线分析，支持多达12个参数分析，充分满足造影模式下的临床应用及科研需求，支持凸阵、线阵、腔内探头的造影

3.16 具有多国语言包括中文菜单、中文文本输入

3.17弹性成像单元，可进行弹性定量，且具备甲状腺专用、乳腺专用及肌骨专用的弹性成像和定量工具

3.17.1 乳腺弹性成像：具备单取样和双取样两种模式。

3.17.1.1单感兴趣区取样技术，由机器选择背景脂肪组织的平均应变值做参考，操作者只需选取单一感兴趣区域即可快速自动获得目标应变值与背景脂肪组织应变的比值，增加了测量的便捷性和可重复性

3.17.1.2双感兴趣区取样技术，为操作者可自定义参考区和病变区，系统即自动计算病变区域与正常组织的应变比B/A，仪器内置弹性彩色编码指控标尺来提示弹性图像采集质量（提供图片）

3.17.2甲状腺弹性成像：无需外部压力，通过采集颈动脉波动对甲状腺组织产生的压力及应变力而获得甲状腺的弹性图像，对甲状腺内感兴趣区内组织弹性的均匀度进行量化分析，并获得甲状腺弹性对比指数：ECI值（提供图片证明）

3.17.3 容积探头支持弹性成像

3.18 血管内中膜自动测量：自动勾画颈动脉内中膜轨迹，并计算最大、平均及收缩末厚度，可对颈总动脉、颈内动脉及劲动脉窦部做独立分析，且可提供根据Framingham 评分曲线，为慢病管理提供相应的CHD(冠心病）风险评估

★3.19具备肝脏弥漫性病变完成无创定量分析技术：

3.19.1剪切波弹性成像：具备点式剪切波及2D模式，支持感兴趣区域(ROI)多个取样具备质控图，支持高频探头、腹部探头及腔内探头

3.19.2声衰减成像技术，可在机提供脂肪分数比，定量评估肝脏脂肪变性程度（附图）

3.20 动脉功能运动矢量分析：利用矢量信号捕获动脉壁多方向的搏动信息，对动脉弹性数值进行采集、分析，在动脉内皮形态发生变化之前即可检出功能的变化，可预测患者缺血性心脏病和脑卒中发病可能性，针对高危人群进行早期有效干预，减少发病率，提高生活质量

3.20.1 可以动态矢量图形式显示颈动脉三种维度的收缩、舒张运动状态

3.20.2 可逐帧定量管壁位移并绘制指定范围的位移变化曲线图

3.20.3 在机提供血管硬度相关的报告：定量测量动脉顺应性，弹性系数，动脉扩张系数，脉搏波速度，中央及周边血管增强指数等多组参数

4. 测量和分析部分

4.1 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等

4.1.1测量放大镜：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域显示（非图像放大后测量，实现图像跟随测量光标实时放大，测量光标中心点与放大镜中心点实时同步），提高测量数据获取的精确性，不影响观察测量区域与周边组织位置关系

4.2 腹部测量与分析

4.3 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示

4.4 妇科测量与分析

4.5 颈动脉测量与分析

4.6 心脏测量与分析

4.7 泌尿科测量与分析

4.8 胎儿心脏测量与分析

4.9 上下肢动脉、上下肢静脉测量与分析

4.10 小儿髋关节测量

5. 探头规格

5.1 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持频带发射与接收

5.2 支持3D成像：

5.3探头规格:

5.3.1性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频频段在屏幕上可视可调，必须具备单晶体探头技术

5.3.2 探头类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵，腔内、微凸阵、凸阵容积、腔内容积探头等

★5.3.3本次采购以下五把探头：其中单晶体凸阵探头1把，单晶体血管线阵探头1把，面阵甲乳探头1把，单晶体心脏探头1把，腔内探头1把：

单晶体或者纯净波或者冰晶凸阵探头：频率范围：1-6MHz，数量：1把

单晶体或者纯净波或者冰晶血管线阵探头：频率范围2-9MHz，数量：1把

单晶体相控阵探头：频率范围1-5MHz ，数量1把

宽频腔内探头：频率范围：2-11MHz，数量1把

面阵甲乳专用检查探头：频率范围4-18MHz、阵元数≥288；数量1把

★5.4探头接口：探头接口≥5个，同时激活探头接口≥4个，均为最新的无针式探头接口，具备防尘盖板，探头接口大小一致，2D及3D探头接口通用

6. 输入/输出信号：

6.1 输入：USB2.0、DICOM、外部音频

6.2 输出：S-VHS、VHS、HDMI、音频输出、DICOM

6.3 主机内置一体化USB接口≥8个(提供图片证明)

7. 二维成像主要参数

7.1 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥65帧/秒

7.2 最大扫查深度≥45cm

7.3 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦

7.5 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹

7.6 线阵探头梯形成像技术，支持所有成像模式

7.7回放重现：2D灰阶图像回放

7.8预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

7.9增益调节：B、B/M、C、D可独立调节

★7.10 数字化TGC分布于触摸屏 ＞9段，且可随不同预设保存 ＞9种预设条件

8. 频谱多普勒

8.1方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW）

8.2最大测量速度：（基线为零,量程范围最大，无角度纠正时）PW：血流速度≥9m/s

CW：血流速度≥17m/s

8.3最低测量速度：≤5mm/s

8.4显示方式：B/D、B/C/D

8.5支持多普勒电影回放

8.6零位移动：≥8级

8.7取样宽度及位置范围：多级可调，0.5mm-20mm

8.8实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算

8.9实时三同步功能

9.彩色多普勒

9.1彩色优化技术：提高帧频、提高彩色灵敏度

9.2显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

9.3显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比

9.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20

9.5彩色标尺显示：基线居中时，标尺显示最低血流测量速度≤0.8cm/s

10. 扫查标准化流程

可将经常用到的或者按质控扫描需求必需扫查的多个操作步骤按顺序固定在一个选项中，帮助科室实现在不同医师中的扫查流程标准化，大大提高不同检查者对病人检查的前后一致性和可重复性

11. 超声图像及病案管理系统：

11.1数字化SSD固态硬盘容量≥1TB，可永久存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

11.2动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像

11.3 具有图像存储与（电影）回放重现单元

11.4 可批量、选择性输出图像

11.5 实时检查与存储/刻录并行处理：检查的同时进行同步DVD或者U盘记录，可以在您不中断扫查、保持检查连续性的同时，进行大容量、快速的DVD刻录。并且可对刻录范围进行自由选择

12.售后部分

12.1 免费保修年限≥36个月，免上门费、检测费、差旅费及更换部件费（含主机、探头及附件等，从设备验收合格之日起计算）等，在质量保证期内进行售后服务不收取任何费用；

12.2对设备进行检验、安装、调试，直至验收合格；对客户进行现场培训，费用由公司承担。

12.3 保修期外设备出现故障，厂家接到服务需求后两小时内应答，24小时到达现场。

13.其他

配置：1台品牌电脑（型号待定）+1把电脑椅；1把超声检查椅；1张超声检查床。