- 三维心脏电生理标测系统技术要求和配置清单

1.系统技术要求

1.1主要用途：用于各种心律失常，尤其是复杂心律失常的诊治，包括典型房扑、先心术后切口性房速/房扑、局灶性房速/室速、各类旁道、房室结折返性心动过速、阵发性/持续性房颤、心梗后和手术后非典型性室性心动过速。

1.2 工作站配置：CPU：高速CPU、ECC内存≥128GB、固态硬盘1T，硬盘≥8T、显示器≥24英寸。

1.3 采用磁场和电场混合定位原理，定位精度高，抗干扰能力强，多导管可视化，无扭曲变形。

★1.4 系统平台采用通用的Windows平台，操作简便，软件系统具备良好的拓展和兼容性。

1.5 定位板有磁线圈，采用参考电极，避免了病人移位需要重新建模的问题。

★1.6 内置一体化导管头端接触压力矢量监测模块（非外置压力检测仪），可与压力监测导管配合使用，可实时测量并显示导管与组织贴靠的程度以及带有压力和方向的矢量箭头，压力监测精度可精确至≤1g。

1.7 具备洋流图及速度矢量效果，显示传导方向以在整个心腔中的方向和相对传导速度

1.8 匹配导管提供良好的定位精度，误差不超过1mm，保证手术安全，减少X线照射损害。

1.9 系统能兼容压力导管，确保手术成功率高，安全性好。

1.10 开机即可工作，相关导管的定位功能时效性大于15小时，不受断电、系统重启等外界因素的影响而失效。

1.11 自动实时保存手术过程中采集的信息，消除手术突然中断而导致的数据丢失的风险，无需重新构图。

★1.12 具备不规则房性标测功能，通过预设模块定位反复出现的局灶和旋转激动，实现不规则房性心律失常标测。

1.13 一次采集多种心电信息：可同时获得空间解剖，激动顺序，电传导，单极电压，等时图，双极电压，阻抗，网图；加快建模的过程，缩短手术时间。

1.14 左右两侧心腔的手术均能实施。

1.15具有面积测量工具，能够精确测量消融面积、疤痕组织面积等实用信息。

1.16 具有距离测量工具，能够精确测量肺静脉开口直径、瓣环直径等相关实用信息。

1.17 具有X光影像与三维图像整合功能，可将X光影像与三维导航图像整合。

1.18 具有实时压力监测功能，与压力监测导管配合使用时，能准确测量并记录压力监测导管与组织接触的贴靠程度和方向。

1.19 具有高精密度标测功能，与多电极标测导管联合使用时，能快速精确采集大量标测信息，有效判断心动过速机制和心腔基质。

1.20 具有室速自动起搏标测功能，自动将起搏标测的心电图与临床心动过速心电图比较，应对多形态室速的诊断与治疗。

★1.21具有平行标测功能，可用于连续标测≥4个具有不同图设置和不同采集过滤的图，不同的采集过滤器可以用于不同的设置，如周长、信号形态等。

1.22具有回溯采点记录功能，可全程记录手术，随时回顾该手术任何时间点的标测过程，提供完整记录。

★1.23 具有心内超声影像与三维导航整合模块，能实时持续显示超声图像，与三维导航心腔图无缝整合。

★1.24 具备AI智能消融损伤预测工具或软件，可以帮助判断手术中导管消融损伤深度

★1.25具有特殊导管显示功能，支持可视化鞘显示，提示导管到位及导管操作方向。

2．射频仪技术要求：

2.1 射频消融仪具备两种控制方式：温度控制、功率控制。

2.2 射频输出功率：0W-100W可调，最低调节幅度≤1W，射频释放时间：0-999 秒。

2.3 射频仪温度感知范围：0℃-95°C，最低调节幅度：≤1°C，可设置的目标温度范围：0℃-90°C，阻抗感知范围：0-500 欧姆。

2.4 温度及阻抗全程实时显示：导管连接之后即全程实时显示导管头端的温度及阻抗。

2.5 可对射频仪各种参数进行修改：可以对阻抗安全范围、上升趋势、温控模式温度变化趋势、显示参数等各种参数进行调节。

2.6 消融过程中实时数据以曲线形式直观显示，任何时候每个参数都可直接在消融界面上更改。

2.7 可与三维电生理导航系统兼容，在三维系统上显示消融参数。

2.8 射频仪可与远程控制面板联合使用，在观察室远程操纵和修改射频仪参数。

2.9 射频仪可兼容各品牌电生理记录仪。

3.灌注泵技术要求：

3.1 灌注泵运行模式：连续运行。

3.2 灌注泵流速调节（单位调节量≤1 ml/min），低速（待机）流动：1 ml/min - 5 ml/min；高速（消融）流动：6ml/min - 60ml/min。

3.3 灌注泵拥有双气泡检测器，可检测≥2μL的气泡

★3.4 灌注泵冲洗流量：≥100ml/min，灌注压力≥140psi

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电生理导航系统主机 | 1 | 件 |
| 2 | 工作站 | 1 | 件 |
| 3 | 主机车架 | 1 | 件 |
| 4 | 工作站车架 | 1 | 件 |
| 5 | 高分辨率液晶显示器 | 4 | 件 |
| 6 | 连接电缆及地线套包 | 1 | 件 |
| 7 | 电生理导航系统通用ECG连线套包 | 1 | 件 |
| 8 | 射频消融仪 | 1 | 套 |
| 9 | 盐水灌注泵 | 1 | 套 |