多道生理记录仪参数要求

- 多道生理记录仪参数要求：

1、体表通道：12道全体表SECG通道。

2、心内通道： ≥128个单极输入通道

3 、有创血压通道：≥2道有创血压BP通道。

4、导管的插接有可视化的图示。

★5、具备外置刺激仪输入接口。

★6、体表信号12选一输出至其他设备放大倍数具有500-4000多档放大；

7 、高通滤波：多档可选；低通滤波：多档可选。

★8、具备2道ABL消融专用通道接口。

9、工频滤波：可对任意导联单独进行自适应滤波、50Hz滤波开关设置。

10、采样率≥4KHz。

11、体表共模抑制比≥98dB，心内共模抑制比≥98dB。

12、系统能自动生成单极标测功能，不需要外接参考电极。

13、设备注册证适用范围：用于描记人体心脏活动时人体体表心电图、心腔内的心电波形、测量心腔和血管内压力、发放刺激。

★14、体表心电、心内心电增益≥8档，具有5 -400 mm/mV多档可调。

15、有创血压：测量范围（-30 mmHg～300 mmHg）。

16、计算机主机： 14核CPU 、内存8G 、硬盘≥1TB,具有双硬盘双系统功能。

17、DVD刻录机：4.7GB普通大容量刻录光盘，支持同盘多个病例刻录。

18、前置放大器到计算机的信号传输方式：光纤数字传输。

19、高分辨率彩色液晶显示系统、高速高分辨率激光打印机。

20、整机具有除颤防护功能，安全标准要达到国家医疗仪器的最高标准：Ⅰ类，CF级。

21、具备内置程控刺激仪；触发方式：连续刺激、R波感知、RS2方式。

22、质保≥3年