4K鼻内窥镜摄像系统及手术器械技术参数

一、4K主机1套

1.1、输出分辨率不小于3840x2160，逐行扫描

1.2、图像色域范围BT. 2020、BT.709

★1.3、可实现单主机双镜联合功能，可单屏双画面显示不同手术操作，满足临床双镜联合需求。

★1.4、主机模块升级化设计：连接不同的模块实现多种功能，后期通过模块升级可连接同品牌电子鼻咽喉镜，3D鼻内镜，3D外视镜等最新技术

1.5、术野画面放大功能，≥7级可调，具备自适应缩放功能

1.6、可通过摄像头及键盘对主机进行功能操作及设置，可操作的功能不少于15种，包括白平衡、拍照、录像、亮度调节、画面翻转等。

★1.7、自动补光功能：可以根据手术术野画面的情况自动补充光亮度，改善术野画面亮度不均匀的情况，让术者能够更清晰的判断病变情况

1.8、图像优化功能：通过图像优化的功能，增强组织表面、血管等的色彩，更清晰的判断病变细节，对血管有更好的辨识度

★1.9、至少5种以上的腔镜光谱分析处理模式，提高对血管和组织的辨识度

1.10、蓝光染色功能：无需额外增加光源，利用光谱过滤原理，有针对性地对 粘膜下血管网进行深度透视，对早期肿瘤进行诊断

1.11、红光染色功能：无需额外增加光源，利用可见光谱在粘膜和血管上表现的差异性，显著增强不同层次的对比度

1.12、主机可兼容同品牌电子镜及光学摄像头，实现4K荧光、4K白光、4K3D荧光功能

- 1.13、至少2种纤维镜图像优化功能，具有抗摩尔纹/抗网格滤光功能

1.14、主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面同屏对比显示

1.15、具备中央集控接口，可进行集总控制，通过摄像头操控手术设备，如冷光源，并可实现与同品牌一体化手术室无缝连接

1.16、术野画面反转功能：术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能

1.17、输出端口：DP数字端口≥2个，12G/3G-SDI数字端口≥1个，DVI-D数字端口≥1个

1.18、电气安全认证级别：CF-1类，可应用于心脏手术设备

1.19、摄像主机和光源非一体化设计，以保证设备运行的稳定性，便于灵活搭配，提高设备的利用率和安全性

1.20、医院现有的同品牌光学镜头可兼容使用，并达到4K分辨率

★1.21、主机有≥4个USB接口，可实现3840*2160高清图片的刻录，可实现录像功能的刻录，且全程可通过摄像头控制

二、摄像头

2.1、采集像素：≥3840 x 2160

★2.2、重量≤210g，握持轻便

2.3、全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输

2.4、摄像头2个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩

2.5、电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备

三、LED冷光源1台

3.1、灯泡：300W

3.2、使用寿命：≥30000小时

3.3、色温：≥6000K

3.4、电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备

四、医用监视器1台

4.1、显示器类别：高清医用监视器

4.2、尺寸：≥31寸

4.3、分辨率：最高像素≥3840*2160

4.4、信号输入方式：DVI-D、3G-SDI等

- 鼻内镜镜头

- 5.1、镜头角度:0°，30°，70°可选，不得加价

- 5.2、有效景深：≥3-150mm

- 5.3、可高温高压消毒

六、内窥镜台车

6.1、台式专用台车，不锈钢材质。

六、配置清单

| 序列 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4K摄像主机 | 1套 |
| 2 | 4K摄像头 | 1个 |
| 3 | 冷光源 | 1个 |
| 4 | 4K医用监视器 | 1台 |
| 5 | 台车 | 1台 |
| 6 | 各型号鼻内镜镜头 | 20根 |
| 7 | 鼻科手术器械 | 一批（见附件） |
| 8 | 导光束 | 2根 |
| 9 | 器械消毒盒 | 5个 |

附件

| 器械名称 | 规格（尺寸误差≤5%） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 鼻组织剪 | 直 | 1 |
| 鼻筛窦钳 | 0° 3.5mm×130mm | 1 |
| 鼻筛窦钳 | 45°3.5mm×130mm | 1 |
| 鼻咬切钳 | 45°3.0×130 | 1 |
| 鼻咬切钳 | 0°3.0×130 | 1 |
| 鼻咬切钳 | 2.5mm（反咬360°旋转 张开70°） | 1 |
| 蝶窦咬骨钳 | 椎板式 3mm | 1 |
| 鼻息肉钳 | 65°（前后开口） | 1 |
| 鼻息肉钳 | 65°（左右开口） | 1 |
| 鼻息肉钳 | 110°（前后开口） | 1 |
| 鼻息肉钳 | 110°（左右开口） | 1 |
| 上颌窦探针 | 双头 | 1 |
| 鼻剥离器 | 4.5mm(双头） | 1 |
| 鼻剥离器 | 3.5mm-4.5mm（双头铲型） | 1 |
| 刮匙 | 45° 2×6 长圆口 | 1 |
| 鼻骨凿 | 4.0mm（半圆 枪式） | 1 |
| 鼻吸引管 | 3.5mm | 1 |
| 鼻吸引管 | 3.0mm | 1 |
| 鼻吸引管 | 60°2.5mm（平口） | 1 |
| 鼻吸引管 | 60°3.0mm（平口） | 1 |
| 鼻吸引管 | 70° φ3.0mm（钝头） | 1 |
| 鼻骨锤 | φ28×30mm | 1 |
| 鼻甲骨剪 | 10mm*130mm 旋转式 | 1 |

评标现场需提供器械样品