脱水机参数

- 可同时处理包埋盒数量≥400个，满足分类处理不同类型、不同大小组织的需求。

- ★脱水缸数量≥2个，且可独立运行，每缸容量≥200个包埋盒。

- ★设备内置试剂瓶：≥17个；冷凝瓶：≥1个。

- 石蜡熔化时长≤ 3.5小时。

- 试剂瓶和蜡缸均具备最低和最高液位设计，确保足够试剂和石蜡使用。

- 试剂柜具有背光灯设计，可通过背光灯开启/关闭，直观指示试剂瓶连接状态。

- 设备液位传感器数≥4个，即每个脱水缸均具备两个液位传感器。低位液位传感器，可监测双样品篮液位；高位传感器具备风险触发监测功能。

- 具备声音提示及确认功能，以安全提示试剂瓶与连接点准确对接。

- 设备具备磁力搅拌功能，磁力搅拌器≥2个，即每个脱水缸1个。

- 脱水缸底部滤网设计。

- 包埋盒样品篮采用不锈钢材质和内置弹簧设计。

- 提供蓝色和黑色样品篮夹并印有条形码，以实现特定样品篮与特定程序链接

- 石蜡缸：≥4个，蜡缸容量≥ 3.9L; 蜡缸温度：50℃~71℃。蜡缸间需气流相同，压力相同。

- 脱水缸温度范围35-85℃，其中石蜡58-85℃，脱水试剂35-65℃，清洗试剂35-85℃。

- 脱水缸压力≥45 kPa；脱水缸负压≤-60kPa，可负压抽排。

- 具备试剂管理系统（RMS），可根据包埋盒数量、脱水周期、试剂使用天数、试剂浓度自动提示试剂更换，以确保组织一直在试剂最佳状态下处理。

- 访问级别≥5级。

- 中文彩色LCD触摸屏，且可旋转及翻转，可进行文件的拷贝和下载。

- ★具备智能错误处理功能，以保护样本，及时识别故障试剂瓶或试剂瓶试剂不足时切换试剂不影响脱水效果。

- 可自由配置程序数≥ 20个，预装4个脱水程序及1个快速清洁程序。预置二甲苯程序及非二甲苯程序。脱水程序可含10种试剂和3个石蜡脱水步骤。每个步骤设置时间:0-5999分钟，延迟时间≥ 1000小时。

- 具备活性炭过滤功能，以吸附试剂废气；设备可连接至外部排气系统。

- 具备外接式加注/排放试剂与石蜡功能，以助于用户避免接触试剂和热石蜡。

- 清洗程序带有干燥步骤（高温、负压和空气流）。

- 具备两个外接报警系统端口，以用于本地报警和远程报警。

- 具有脱水缸底部及四面缸体包裹式加热功能。

- 脱水缸具备电子锁功能。