（消化内镜系统）技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图像处理装置（3套） | 1、HDTV信号输出:可以选择SDI，DV，DVI，RGB或YPbPr输出，分辨率大于等于1080P 2、数字信号输出:可选择SDI，DV，DVI，分辨率≥1080P ★3、窄带波成像：一种内镜的光学成像技术，通过窄波光照射黏膜表面，更易于观察浅表毛细血管、黏膜构造和其它腺管构造。 ★4、自体荧光成像：一种内镜的光学成像技术，通过自动荧光将普通黏膜显示成绿色，异常病灶显示为紫红色 5、适应型Ihb色彩强调：基于内镜图像的Ihb值来强调色彩的细微差异。前面板上的Ihb强调按钮可以从三种色彩强调模式（[1]、[2]、[3]）中选择。用户预设功能可以设定Ihb强调按钮，可以用来控制是构造强调还是适应型Ihb色彩强调,计算内镜图像中每个像素Ihb值，并以模拟颜色显示。也可显示图像的平均Ihb值 6、彩虹现象修正：具有，避免由于RGB信号之间的时间滞后而造成的色差，确保稳定、无闪烁的图像 7、白平衡调节：通过前面板上的WHITE BAL按键可以进行自动白平衡 8、标准色图输出：可以显示色图或50%白色图 ★9、色调调节：通过色调选择按钮或前面板上的色调调节按键，可以进行多档位色调调节。R调节：±8档，B调节：±8档 ；C 色度调节：±8档 10、自动增益控制（AGC）：具有，因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子增强 11、对比度：可以设定图像对比度为以下三种模式（N，H，L） N：正常图像 L：阴暗区域较正常图像亮，明亮区域较正常图像暗H：阴暗区域较正常图像更暗，明亮区域较正常图像更亮 12、自动降噪：具有，在图像处理过程中可以自动校正噪点 13、测光模式选择：可以选择3种测光模式。平均：用于正常观察峰值：聚焦在小面积明亮区域时使用全自动测光：聚焦在图像中央观察时使用 14、图像强调设定：电子强调内镜图像的细微形态或轮廓，增加图像的锐度可以根据用户设定选择构造强调或轮廓强调 构造强调：强调图像中的细微形态的对比度；轮廓强调：强调内镜图像中的轮廓 15、切换强调模式：前面版上的图像强调模式按钮可以从三个级别（1，2，3）中选择一个强调级别 16、电子放大：可以电子放大内镜图像，分别多档位放大至2.0倍 17、内镜远程切换功能：内镜远程切换功能可在用户设置中进行设定 18、图像大小选择：可以通过键盘或者内镜按钮改变内镜图像的大小 19、冻结：内镜按钮或键盘上的FREEZE键可以冻结内镜图像 20、快速实时冻结：按下键盘上FREEZE键冻结内镜图像时，该功能可以从按下冻结键之前的图像中挑选色差最小的图像显示出来 21、介质：可以连接移动U盘存储内镜信息 22、画中画功能：支持 23、内镜多图像显示：诊疗时，可以同时显示1副动态图像和4副静态图像 ★24、兼容性：可以兼容胃镜，结肠镜，支气管镜，超声镜，小肠镜，胸腔镜，细胞胃肠镜、磁性大肠镜。 25、独立主机设计：独立式主机，故障率低，功能多样 |
| 2 | 内镜冷光源（3套） | 1、自动亮度控制模式：伺服光圈模式 2、自动曝光：≥11档 3、气泵：横膈膜式气泵 4、压力开关：≥4级，可多级可调 5、送水方式：气压送水或可拆卸式水瓶 6、检查灯：300W氙气短弧灯（无臭氧）或者激光光源 7、灯泡平均寿命：持续照明约500小时 8、亮灯方式：切换调节器 9、亮度调节：光路光圈控制 10、冷却：制空气冷却 11、不同波段滤光片：内置 12、应急灯：具备卤素灯或LED应急灯源 13、应急灯平均寿命：大于等于500小时 ★14、独立光源设计：独立光源设计，故障率低 15、设备先进性：所投光源型号必须满足可以分别不同波段光发射 |
| 3 | 高清医用监视器（3台） | 1、屏幕尺寸：≥26英寸 2、分辨率：1920*1080（全HD） 四、测漏器 五、测漏气泵 六、图文工作站 |
| 4 | 高清电子放大胃镜（1根） | ★1、视野范围 140º（常规观察）；95°（放大观察） 2、视野方向 0°（直视） ★3、景深 7-100º（常规观察）；1.5-3（放大观察） 4、弯曲角度 上210°，下90°，左100°，右100° 5、先端部外径 9.9mm 6、插入部外径 9.6mm 7、工作长度 1030 mm 8、钳子管道最小可视距离 距离先端3.0mm 9、钳子管道内径 2.8mm 10、全长 1350 mm 11、窄带光成像 支持 12、副送水 支持 13、插头形式 一触式无需防水帽插头 |
| 5 | 高清电子胃镜（5根） | ★1、视野范围 140º 2、视野方向 0°（直视） 3、景深 3-100º 4、弯曲角度 上210°，下90°，左100°，右100° ★5、先端部外径 8.9mm 6、插入部外径 8.9mm 7、工作长度 1030 mm 8、钳子管道最小可视距离 距离先端3.0mm 9、钳子管道内径 2.8mm 10、全长 1350 mm 11、窄带光成像 支持 12、插头形式 一触式无需防水帽插头 |
| 6 | 电子大肠镜(4根) | ★1、视野范围：170°。 2、视野方向：0°（直视）。 3、景深：5-100mm。 4、弯曲角度：上180°，下180°，左160°，右160°。 5、先端部外径：11.7mm。 6、插入部外径：11.8mm。 7、工作长度：1330mm。 8、全长：1650mm。 9、钳子管道最小可视距离：距离先端3.0mm。 10、钳子管道： 3.2mm。 11、窄带光成像：支持。 12、高频电：支持。 13、内镜信息记忆功能：支持。 14、副送水：支持。 15、镜身可变软硬：支持。 16、导光束数量：3束 17、兼容性：兼容磁性导航系统，可以实时3D显示内镜位置和形状。帮助医生及时发现内镜打结，从而有效减少插入时间，减轻病人痛苦。 |
| 7 | 售后服务 | 整机质保≥5年（包含图像处理装置3套、内镜冷光源3套、高清医用监视器3套、高清电子放大胃镜1根、高清电子胃镜5根、电子大肠镜4根），提供原厂售后承诺函。 |