手动双摇式病床技术参数

1 参考规格：

1.1床面尺寸为：≥1935*850*1.0mm（长*宽*厚度）；

1.2床框方管尺寸：≥30*60*1.5mm（长*宽*厚度）；

1.3整床尺寸：≥2180*990*500mm。

2主要功能：

2.1两摇杆系统，能实现各种体位；

2.2背部升降：0-70°±2°；

2.3腿部升降：0-40°±2°。

3主要结构：

3.1双层稳定结构：床体+整体底座；

3.2背部床板采用双支撑卸力结构；

3.3床边四角配软性防撞胶。

4主要部件技术要求：

4.1床头尾： PP工程塑料整体吹塑成型，表面光滑；有符合人体工程学结构的把手。床头及床尾架可以拆卸及锁定，中间配有防火板。

4.2床面：优质冷轧钢板冲孔七块式床面；

4.3护栏：六档钢制弯曲护栏，Φ19*2mm钢管喷塑而成，护栏放下来与床面平；

4.4餐桌：采用液压带阻尼装置翻板餐桌；

4.5床脚：≥125mm中控刹车轮（单面轮）；

4.6摇手：最新ABS固定式，手动双摇，与床头配套协调；

4.7丝杆：采用加长铜罗母，并且有双向打滑限位之功能，全封闭式丝杆；

4.8病床的外观颜色与医院在用颜色保持一致。

5工艺要求：

5.1整床金属部件100%施以高精度焊接工艺；

5.2金属表面处理采用双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层。

6 其他要求：

★6.1病床整床质保不少于五年；

血液透析机技术参数

- 基本要求：

常规血液透析，同时具备：

①单纯超滤治疗

②单针、双针透析

③碳酸盐、醋酸盐血液透析，干粉透析

④配备中央供液系统，A/B透析液吸取或CDDS供液系统两种模式。

★⑥联机软件：能采集治疗数据（使透析治疗管理数字化）

★⑦配备在线血压监测、KT/V监测

⑧有可调钠及超滤程序选择，可单独或配合使用

⑨选配可扩充模块功能：BVS自动监控血容量等

二、技术要求：

1、防触电保护类型：１级、Ｂ型、OPS后置电源支持30分钟

机器水路、电路分离设计，提高设备运行安全保障

2、供水条件： 进水压力：0.12—0.6MPa

进水温度：5—30℃

水质：必须符合当前的国家或国际标准

3、透析液流量：300—700ml/min,标准为500ml/min

透析液浓度范围：12.8—15.5ms/cm2

透析液温度：35—40℃

透析液配方：适用于各种规格透析液配方，可与多种机型通用

- 血流量：40—600ml/min，精度≤±10%

- 压力监测：动脉压力：-300 mmHg — +250mmHg

静脉压力：-50mmHg — +500mmHg

跨膜压：－50mmHg — +500mmHg

精度：±10%

6、超滤控制：超滤量：0—4L/h

精度：±30ml/h

7、气泡监测器：超声波式

8、漏血监测器：光电式（红外线控测）

9、肝素控制：控制范围：0.1―10ml/h

注射器尺寸：10ml或20ml

肝素预停时间可设定

10、具有≥10英寸超大高分辨液晶显示屏, 中文操作界面。

11、消毒方式：热消毒同时需可反渗水热消毒，温度大于84摄氏度。

化学消毒：次氯酸钠，或机器专用消毒液

消毒时间：具备快速消毒功能（30分钟完成）

- 预期工作寿命为初次启动后≥10年

- 提供质保≥5年及一年更换透析机后滤芯

- 负责水处理连接处机器安装

15.与科室信息系统采集盒适配的端口，保证信息及时采集、记录。