血滤机技术参数

- 适用范围：可进行常规的血液透析（HD）、联机血液透析滤过（Online-HDF）、血液滤过（HF）及单超治疗的自由组合序贯治疗。

- 1.1有可调钠程式和超滤程式，两种曲线可单独使用或合并使用，并可随时终止程式执行，满足个体化处方透析。

- 1.2能使用任意厂家透析液配方，如碳酸盐、醋酸盐透析、碳酸盐干粉浓缩液等，连接中心供液系统。

- 1.3装置的扩充性：出厂后可根据用户需要升级，方便的增加选配件，实现功能的扩充和增强，如中央监视系统，血容量监测，血温监测。

- 1.4★标配无创式血压检测仪，可测量收缩压、舒张压、平均动脉压、脉搏，数据直观显示在屏幕上 ；标配非侵入式联机清除率监测仪，持续监测体内尿素清除率K、累计清除血浆总量、实时透析剂量Kt/V，实时监测透析充分性；无需额外耗材及额外实验室诊断方法。

- 1.5可设置自动开关机；

- 1.6自动导入血路管、置换液管路，联机产生超纯置换液，无需袋装或瓶装的冲洗溶液，可进行全自动在线预冲，在线追加量，在线回输，程序一键启动，运行过程具有剩余时间提示；

- 1.7具有紧急按钮，紧急情况下实现自动终止超滤、自动测量血压、自动追加补液、自动降低有效血流量。

- 1.8★血路管及透析器开放，可兼容国家集采血液滤过耗材。

- 2.1 具有防触电保护功能，配有备用电池，停电时，可维持设备全功能继续运转时间≥30min。 
2.2供水：进水压：0.15-0.6Mpa（1-7bar），水温：5-30℃；要求符合现有的国家标准水质。 
2.3 压力监测：

动脉压监测范围:-300mmHg～+280mmHg，精确度：±10%。 
静脉压监测范围:-100mmHg～+550mmHg，精确度：±10%。 
2.4TMP显示范围：－60～+520mmHg。
2.5血流量控制范围：50～500ml/min，精确度：±10%。 
2.6置换液流速范围：0.3～20L/h 
2.7 肝素泵

流量范围：0～9.9ml/h。
注射器型号：10ml或20ml通用注射器。
2.7超滤控制

超滤率范围：0.0～4.0L/H。
超滤量精度：±1%。
2.8透析液
流速范围：0～700ml/min。
温度范围：34～39℃可调。
电导度及精度：12.8～15.8mS/cm（25℃）, 精确度：±0.1mS/cm。

2.9漏血监测：红外线探测方式, 探测精度：≤0.5ml/min。

2.10空气探测：超声波检测,

2.11清洗消毒：热消毒（同时可与反渗水联机热消毒）；化学消毒；

消毒时间需在40分钟左右完成。

- 2.12一次性补液注入功能：设置范围40-500ml/min，自动累计总补液量功能。

- 2.13信息记录：具备装置的设定，报警，操作信息记录功能

- 2.14与科室信息系统采集盒适配的端口，保证信息及时采集、记录

- 2.15提供质保≥5年及一年更换透析机后滤芯，负责水处理连接处机器安装。