彩色多普勒超声诊断仪技术参数要求

- 设备名称及要求：

  - 名称：彩色多普勒超声诊断仪

  - 数量：3套

- 用途：

腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管及教学等临床需求。

- 主要技术参数及概述

3.1 具有最新超声平台：具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求。

3.2 ≥21英寸高分辨率彩色显示器，≥4个关节支撑臂，显示器可以上下倾斜，左右旋转

3.3触摸屏要求：≥13英寸高灵敏度防眩光彩色触摸屏，亮度可对比度通过预设可调

3.4 操作面板可电动上下升降、左右旋转和前后平移功能

3.5具有全域动态聚焦技术，图像上无焦点显示，仪器无任何实体和触摸按键可调节焦点

★3.6声速匹配技术，根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速

3.7 多级信号处理系统

3.8 高倍波束并行处理系统

3.10 M型模式

3.11 彩色M型模式

3.12 彩色多普勒成像

3.13 频谱多普勒成像

3.14 解剖M型模式(≥3条取样线，360度自由旋转)

★3.15 具备以下A、B、C任意一项技术：

- 标配灰阶血流成像技术或非多普勒条件下的血流成像技术：1）非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态；2）无取样框（附图证明）、无角度依赖，无需注射造影剂的情况下观察血流动力学状态或widescreen超宽视野成像

B、具备高端血流成像技术，可以用箭头表示血流灌注方向，不降低帧频、无角度依赖，具备血流速度定量分析曲线，具备血管壁剪切应力的测量

C、具备血管增强技术：通过数字化减影技术，有效减少大血管及微细血管结构的噪声，开启后不显示任何血流信息，仅显示血管内中膜及斑块的物理性性状；触摸屏按键开启，支持≥5级可调

3.16 空间复合成像技术，做曲别针实验要求显示≥9条线

3.17 斑点抑制成像

3.18 频率复合成像

3.19 独立角度偏转

3.20 扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用）（提供要求探头扩展成像证明图片）

3.21 一键自动优化，一键快速优化二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样

门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

★3.22具备以下A、B、C任意一项技术：

A、具备动脉健康评估功能：1）可自动描记并测量动脉内中膜的厚度，并且用彩色进行标记，直观显示出增厚的动脉内中膜；2）根据内中膜厚度情况结合病人病史中的危险因子，对病人发生心血管疾病的概率给予定量分析；3）根据输入病患信息，对血管数据进行分析，得到分析后的血管年龄值。

B、血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、 标准差、ROI 长度、测量长度及质量指标，具有 IMT 分析评估曲线

C、脑卒中疾病诊断技术（ICQ）：可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果；自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值；自动计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比。

3.23 组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式；并在组织多普勒成像下支持曲线解剖M型

3.24 支持语音注释及播放。

3.25 全屏放大。

3.26 局部放大（支持前端、后端放大）。

3.27 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

★3.28 中央刹车和直行锁功能，非四轮定位（提供机器实拍照片）

3.29 系统采用Win10系统

3.30 立体血流技术，二维血流能够立体呈现。可用于所有的应用，立体血流显示深度3级可调（提供3级可调的实体按键或触摸按键证明）

3.31 应变式弹性成像，具有压力提示，支持逐帧图像的压力大小查看，具有压力补偿技术，支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能

★3.32融合成像（提供注册检验报告）：利用磁场定位系统能够实时地在CT/MR的三维数据中自动提取出与当前实时超声扫查切面一致切面的二维CT/MR图像，并与超声实时图像精准匹配后进行对比及融合叠加显示，支持线阵和凸阵探头

3.33剪切波弹性成像，支持组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具；支持肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能

3.34宽景成像技术，支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、单晶体相控阵探头，具有红、绿、蓝彩色框及文字提示扫描速度过快和过慢（提供证明图片）

3.35 支持手动触摸屏上注释和包络测量（提供注释及包络测量证明图片）

3.36 探头接口数量≥4个（须激活）。

- 测量、分析及报告

4.1 全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经

4.2 具有2种血管标记功能，一种为专业血管图谱编辑功能，可手动编辑图谱，直观显示病变的位置。一种通过体表体位图标记血管(提供同一部位两种血管标记功能证明图片，体现机器型号)

4.4 自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间

4.5 自动肝肾比测量，基于二维图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，一键式肝肾皮质识别，实现快速简便的肝脂肪变性评估，肝脂肪变性的定量评估提供比传统定性评估更准确的定量分析

4.6 小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型

- 电影回放和原始数据处理

5.1 所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持4D 电影回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

支持图像对比（动态、静态）

5.2 原始数据处理，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）

- 检查存储管理系统

6.1 内置双硬盘设计（非外接，包括固态硬盘≥128GB和机械硬盘≥1TB），两个硬盘独立运行

- 连通性要求

7.1 支持网络连接

7.2 可下载手机等移动终端APP，将机器超声图像通过无线网络直接发送到手机等智能移动终端平台（提供手机APP截图证明）

- 系统参数及要求

8.1.二维灰阶模式：

8.1.1最大显示深度:≥38cm

8.1.2 最大帧率: ≥650 帧/秒

8.1.3 TGC: ≥8段

8.1.4 LGC: ≥8段（提供证明图片，体现机器型号）

8.2 彩色多普勒成像

8.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

8.2.2 取样框偏转: ≥±30度(线阵探头)

8.2.3 支持B/C 同宽

8.2.4 最大帧率: ≥200 帧/秒

8.3 频谱多普勒模式

8.3.1 最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

8.3.2 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

8.3.3 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

8.3.4 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

8.4 锐眼技术或类似技术

通过此技术可提高感兴趣区的图像分辨率和细节分辨率，同时实时显示取样框和根据需要调节取样框的大小，有利于甲状腺等组织肿块的鉴别诊断（提供证明图片，体现取样框和感兴趣取样框内分辨率的变化）

- 探头规格

每台机器均标配4把探头，所配探头均具备单晶体或冰晶或全新声学成像透镜或高阵元（≥192物理阵元）或复合晶体探头技术：

探头频率：

凸阵探头，频宽1-6MHz，支持应变弹性成像和剪切波弹性成像。

线阵探头，频宽 3-12MHz，支持应变弹性成像和剪切波弹性成像。

矩阵或面阵相控阵探头，频宽1-5MHz。

- 腔内微凸探头，频宽3-10MHz，支持应变弹性成像和剪切波弹性成像。

- 配置

- 10.1  三套主机+硬件相关的应用软件

- 10.2  凸阵探头 3把

- 线阵探头3把

- 相控阵探头3把

- 腔内微凸探头3把

10.3 3台品牌电脑（型号待定）+3把电脑椅；3把超声检查椅；3张超声检查床

★10.4 耦合剂加热器，主机一体化，非外接加热装置，有实体按键可调节温度

- 验收、备件、资料及技术服务

- 11.1卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，保证10年零部件供应期

- 11.2 在货物到达使用单位后，卖方应在 7 天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

- 11.3 本地化服务：制造商在安徽省内设有分公司或办事处（提供营业执照复印件），有常驻工程师（提供上岗证和身份证复印件），仪器故障要求4小时内响应，24小时内到达现场.

- 11.4 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

- 原厂免费保修期≥3年（主机及探头）